**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных.**

**Количество – 15 штук.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-коляска**: техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р 51083-2021; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. На кресло – коляске нет остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресло-коляски и его составных частей, после падения кресло-коляски в сложенном виде с высоты (1000±10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не подвержен прожиганию от сигареты. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Металлические части кресло-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. В комплект кресло-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-коляски в течение срока службы. Упаковка кресло-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения.

Маркировка кресло-коляски содержит: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); адрес производителя; обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); артикул модификации кресло-коляски; серийный номер кресло-коляски; рекомендуемую максимальную массу пользователя.

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Маркировка упаковки кресло-коляски включает: наименование производителя, адрес производителя, обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации), дату выпуска (месяц, год), артикул модификации кресло-коляски, серийный номер данного кресло-коляски.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресло-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Гарантийный срок** - составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)****(7-01-02)**Код позиции КТРУ - отсутствует | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, рама коляски складная по вертикальной оси.Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей.Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные.Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте.Кресло-коляска оснащена:- подголовником;- нагрудным ремнем;- валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;- ремнем безопасности; - ручками для толкания;- толкательным поручнем; - стояночными тормозами;- антиопрокидывателями.В комплект поставки входит:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна соответствовать следующим требованиям:Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром не менее 20 см. Диаметр приводных колес не более 61 см.Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях.Подлокотники регулируются по высоте не менее, чем в 2-х положениях от исходной позиции.Поставка должна включать кресла-коляски не менее 3 типоразмеров при ширине сидения: не менее 51 см и не более 58 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Глубина сиденья – от не менее 43 см - до не более 45 см Высота сиденья – от не менее 47 см – до не более 53 см Высота спинки – не менее 38 см Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 170 кг.Масса кресло-коляски не более 21,5 кг.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 6 (Шести) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | 5 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)****(7-02-02)**Код позиции КТРУ - отсутствует | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улиц.Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, рама коляски складная по вертикальной оси.Приводные колеса имеют пневматические покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей.Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные.Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте.Кресло-коляска оснащена:- подголовником;- нагрудным ремнем;- валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;- ремнем безопасности; - ручками для толкания;- толкательным поручнем; - стояночными тормозами;- антиопрокидывателями.В комплект поставки входит:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна соответствовать следующим требованиям:Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром не менее 20 см. Диаметр приводных колес не более 61 см.Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях.Подлокотники регулируются по высоте не менее, чем в 3-х положениях от исходной позиции.Поставка должна включать кресла-коляски не менее 4 типоразмеров при ширине сидения: не менее 53 см и не более 61 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Глубина сиденья – от не менее 43 см - до не более 45 см Высота сиденья – от не менее 47 см – до не более 53 см Высота спинки – не менее 38 см Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 170 кг.Масса кресло-коляски не более 21,5 кг.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 10 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресел-колясок дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта **– по 30.09.2024 года (включительно)**