Приложение № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технических средств реабилитации – слуховых аппаратов

- ОКПД2 – 26.60.14.120

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Кол-во (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 8 |
| 2 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 10 |
| 3 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 10 |
| 4 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 10 |
| 5 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 42 |
| 6 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 10 |
| 7 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | В течение 15 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 22 |
| ИТОГО: |  |  | 112 |

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не ранее 01.01.2024, по «30» ноября 2024 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра направлений получателей Товара.

Срок действия контракта по 30 декабря 2024 года.

| № п/п | КТРУ/ ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание изделия | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 139 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 79 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,0 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Иметь педиатрический режим настройки слухового аппарата; Иметь систему приоритета речевого сигнала; Иметь возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Поддерживать прямое подключение к слуховому аппарату и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически адаптивно устанавливать оптимальный режим предпочтительного варианта чувствительности микрофона и шумоподавления в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Иметь систему автоматической адаптации к слуховому аппарату; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавлять шумы низкого уровня; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Беспроводным способом синхронно регулировать усиление и переключать программы прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Иметь возможность беспроводной настройки; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Поддержка подключения к FM системам; Информировать пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Иметь in-situ аудиометрию - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; | 8 |
| 2 | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 141 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,1 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 20 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 6; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум низкого уровня; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Иметь in-situ аудиометрию - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 10 |
| 3 | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 134 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 68 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания:- не менее 3; Иметь возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Адаптивно измененять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивно подавлять акустический сигнал обратной связи при его возникновении; Подавлять шумы низкого уровня; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; in-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Поддержка подключения FM-систем; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; | 10 |
| 4 | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 131 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 66 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,8 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Иметь педиатрический режим настройки слухового аппарата; Иметь возможность открытого слухопротезирования; Иметь систему приоритета речевого сигнала; Иметь возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Поддерживать прямое подключение к слуховому аппарату и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически адаптивно устанавливать оптимальный режим предпочтительного варианта чувствительности микрофона и шумоподавления в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Иметь систему автоматической адаптации к слуховому аппарату; Дополнительно усиливать низкочастотный диапазон; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавлять шумы низкого уровня; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Беспроводным способом синхронно регулировать усиление и переключать программы прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Иметь возможность беспроводной настройки; Поддержка подключения к FM системам; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Иметь in-situ аудиометрию - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; | 10 |
| 5 | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 65 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 6,0 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; | 42 |
| 6 | 26.60.14.120-00000004- Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 127 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 60 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 6,1 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество пользовательских программ прослушивания: не менее 3 Подавлять шумы низкого уровня; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Иметь возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивно подавлять акустический сигнал обратной связи при его возникновении; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Иметь in-situ аудиометрию - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Поддержка подключения FM-систем; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; | 10 |
| 7 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД 2 26.60.14.120 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 121 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 50 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 6,0 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; | 22 |
| Итого: |  |  |  | 112 |

- Перечень и объем товаров, работ, услуг Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (22 06 15 Слуховые аппараты заушные).

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-	ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

-	ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

-	ГОСТ IEC 60118-13-2022 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств»;

-	ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

-	ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-	ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

-	ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в номинальных значениях, без учета полей допуска и в соответствии с стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке» (полностью идентичного международному стандарту IEC 60118-7:2005) (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам (в таблице).

Наименование слухового аппарата отечественного производства должно быть нанесено на корпус на русском языке.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям – по ГОСТ 15846-2002.

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312, 10.

Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1 шт.

элемент питания – 2 шт.

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

В наличии должны быть гарантийные документы, дающие право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия распространяться на все составляющие Товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения пострадавшего должен быть не более 30 рабочих дней. Осуществлять настройку в течение гарантийного срока до 3-х раз.

Срок службы изделий -  не менее 4 лет. (Срок службы соответствует сроку пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021               № 107н).лицензии у Поставщика (представителей Поставщика), осуществляющего (-щих) подбор, настройку слуховых аппаратов, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

6. Требования к качеству Товара:  Условия поставки: При выдаче (передаче) получателям слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая их которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

Наличие у Поставщика (Соисполнителя Поставщика) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии - оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением  указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями  и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Заказчику предоставляются копии действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (при наличии).