Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2023 году протезами на нижние конечности (бедер)

Требования к качеству работ

Протезы должны быть изготовлены с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, при этом должно быть максимально учтено физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов должны быть изготовлены таким образом, чтобы не вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и соответствовать "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсебилизирующего действия».

Узлы протезов должны быть стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 57765-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 51819-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения".

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация протезов нижних конечностей   должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р 56137-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ по обеспечению инвалидов (снятие мерок, примерка и получение Изделий) должно осуществляться в соответствии с выбором Получателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю до 10.11.2023 (включительно):

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем. Пункты выдачи должны быть организованы Исполнителем в г. Смоленске и Смоленской области.

Пункты выдачи, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

При работе с Получателями должно быть обеспечено соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

График работы пунктов выдачи должен обеспечить возможность обеспечение Получателей в каждом пункте 5 (Пяти) дней в неделю, 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи представители Исполнителя для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам технических средств реабилитации. Пункты выдачи должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) приема, графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель передает Заказчику копии документов, подтверждающих право Исполнителя использовать помещения пункта (пунктов) приема, заверенные Исполнителем надлежащим образом. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением.

2. По месту жительства получателя на территории города Смоленска Смоленской области и Смоленской области.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Узлы должны быть ремонтопригодные и работоспособные в течение срока службы.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должно осуществляться на основании документов, согласно законодательству Российской Федерации.

- Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей   считаются эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке, хранению и транспортировки

При необходимости отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна  осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Потребительская тара с упакованными протезами должна быть перевязана шпагатом по ГОСТ 17308—88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивают бумажной лентой в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия», так чтобы тара не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять:

- для протезов бедер модульных - 1 год,

- для протезов при вычленении бедер модульных – 1 год,

- для протезов при вычленении бедер немодульных – 1 год,

- для протезов бедер немодульных – 9 месяцев,

- для протезов бедер лечебно-тренировочных (за исключением приемной гильзы протеза) - 1 год, на приемную гильзу протеза - 4 месяца,

- для протезов бедер для купания – 1 год.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Сроки пользования протезом бедра модульным, протезом при вычленении бедра модульным, протезом бедра немодульным - не менее 2 лет; протезом бедра лечебно-тренировочным – не менее 1 года; протезом бедра для купания – не менее 3 лет.

Срок выдачи Изделия Получателю - не позднее 10.11.2023.

Срок действия/исполнения контракта: с даты заключения и по 25.12.2023.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ (при наличии) | Код пози ции | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД 2 | Кол-во | Ед. изм. | Характеристика изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние | х | 8-07-03 Протез бедра лечебно-тренировочный | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра лечебно-тренировочный Протез предназначен для формирования культи пациента, обучению ходьбе на протезе и получения навыков пользования протезом. Приёмная гильза протеза должна быть выполнена по индивидуальным параметрам культи инвалида. Материал приемной гильзы должен быть из материалов, разрешенных к применению для изготовления приемных гильз, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. Тип крепление протеза должен быть согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида.Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента).Стопа - модульная. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента.Коленный шарнир - модульного типа. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента.Тип протеза: лечебно-тренировочный.В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. |
| 2 | Протезы внешние | х | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра для купания с механическим коленным модулем, модульный, влагозащищенный. Приёмная гильза индивидуальная (с изготовлением пробной гильзы). Индивидуальная постоянная гильза должна быть выполнена из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или карбона. В качестве вкладного элемента допускается применять чехлы полимерные гелиевые. Крепление за счет формы приемной гильзы и вакуума, либо за счет чехла полимерного гелиевого. Допускается дополнительное поясное крепление. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть выполнены с покрытием, допускающим применение их в купальных протезах. Стопа специальная влагозащищенная, для купального протеза, с защитой от проскальзывания. Коленный модуль специальный, для купального протеза, влагозащищенный механического принципа действия, коленный модуль должен иметь замковое устройство. Тип протеза: специальный, для купания. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. |
| 3 | Протезы внешние | х | 8-07-05 Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра для купания с гидравлическим коленным модулем, модульный, влагозащищенный. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Индивидуальная постоянная гильза должна быть выполнена из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или карбона. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные гелиевые. Крепление вакуумное или замковое. Допускается дополнительное поясное крепление. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть выполнены с покрытием, допускающим применение их в купальных протезах. Стопа специальная влагозащищенная, для купального протеза, с защитой от проскальзывания. Коленный модуль специальный, для купального протеза, влагозащищенный: моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, с дополнительной функцией – замыкание в коленном шарнире или гидравлический одноосный коленный шарнир с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с механическим замком или любой гидравлический коленный модуль для купального протеза бедра. Тип протеза: специальный, для купания. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. |
| 4 | Протезы внешние | х | 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза - индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа должна быть для немодульных протезов шарнирная полиуретановая. Коленный шарнир должен быть для немодульных протезов одноосный беззамковый. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. |
| 5 | Протезы внешние | х | 8-07-08 Протез при вычленении бедра немодульный | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез при вычленении бедра немодульный. Протез при вычленении бедра немодульный должен быть выполнен как протез-подставка. Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть - юфть шорно-седельная с кожподкладкой. Протез должен быть без коленного шарнира, без тазобедренного шарнира, без стопы. Подошва протеза-подставки – микропора подошвенная. Протез должен быть с опорной подушкой под культю из войлока и педилина. Должен быть выполнен с креплением в виде корсета из юфти шорно-седельной с кожподкладкой, к которому должен крепиться парный протез бедра. Тип протеза: постоянный. |
| 6 | Протезы внешние | х | 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез при вычленении бедра модульный Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза – индивидуальная, должна быть изготовлена по индивидуальному слепку (1 пробная гильза), с полукорсетом. Материал индивидуальной постоянной гильзы и полукорсета должен быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (при необходимости гильза усиливается углетканью). Допускается (по медицинским показаниям) в культеприемник изготавливать вкладную гильзу из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, должны быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 1-2 уровня активности должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль должен быть механического принципа действия (модель применяемого в протезировании коленного модуля должно обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента). Тазобедренный модуль должен быть механического принципа действия (модель применяемого в протезировании коленного модуля должно обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента). Тип протеза: постоянный. |
| 7 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов низкого (1-2) уровня активности. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза может быть любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. Должно быть осуществлено применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или кожаных полуфабрикатов без шин или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. М5одули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, должны быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 1-2 уровня активности: стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; стопа может быть с повышенной упругостью в носочной или пяточной частях; стопа может быть с многоосевым шарниром, подвижным в сагиттальной и фронтальной плоскостях и демпфирующими прокладками под носок и под пятку; стопа может быть шарнирная полиуретановая монолитная в комплекте с модульной щиколоткой, стопа должна быть облегченная для пожилых, любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия: моноцентрический с замком; или моноцентрический с тормозным механизмом, или моноцентрический с фиксатором и толкателем, или полицентрический со встроенным толкателем, или полицентрический с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Тип протеза: постоянный. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. |
| 8 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза может быть любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или кожаных полуфабрикатов без шин или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 2-3 уровня активности может быть: стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, или стопа со средней степенью энергосбережения (углепластиковая), любая другая стопа для пациентов 2-3 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия: моноцентрический с замком; или моноцентрический с тормозным механизмом, или моноцентрический с фиксатором и толкателем, или полицентрический со встроенным толкателем, или полицентрический с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. |
| 9 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный модульный с силиконовым чехлом, с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов низкого (1-2) уровня активности. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза может быть любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление должно быть за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 1-2 уровня активности может быть: стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; или стопа с повышенной упругостью в носочной или пяточной частях; или стопа с многоосевым шарниром, подвижным в сагиттальной и фронтальной плоскостях и демпфирующими прокладками под носок и под пятку; или стопа шарнирная полиуретановая монолитная в комплекте с модульной щиколоткой, стопа облегченная для пожилых, или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия: моноцентрический с замком; или моноцентрический с тормозным механизмом, или моноцентрический с фиксатором и толкателем, или полицентрический со встроенным толкателем, или полицентрический с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. |
| 10 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом, с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая (для постоянных протезов) для лечебно-тренировочных – без облицовки. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза может быть любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида, две сменные гильзы для лечебно-тренировочных протезов. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 2-3 уровня активности может быть: стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, или стопа со средней степенью энергосбережения (углепластиковая), любая другая стопа для пациентов 2-3 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия: моноцентрический с замком; или моноцентрический с тормозным механизмом, или моноцентрический с фиксатором и толкателем, или полицентрический со встроенным толкателем, или полицентрический с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. |
| 11 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с коленным модулем пневматического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая (для постоянных протезов) для лечебно-тренировочных – без облицовки. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза может быть любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида, две сменные гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Должны быть применены вкладные гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или кожаных полуфабрикатов без шин или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 2-3 уровня активности может быть: стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, или стопа со средней степенью энергосбережения (углепластиковая), любая другая стопа для пациентов 2-3 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль с пневматическим регулированием: коленный шарнир с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания (полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса), или коленный шарнир с механизмом торможения, отключающемся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или коленный шарнир с тормозным механизмом, моноцентрический с пневматическим управлением фазой переноса, или четырехосный пневматический коленный модуль с независимым регулированием сгибания и разгибания в фазе переноса, или любой другой коленный модуль пневматического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. |
| 12 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом с коленным модулем пневматического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза – любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление должно быть за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 2-3 уровня активности может быть: стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, или стопа со средней степенью энергосбережения (углепластиковая), любая другая стопа для пациентов 2-3 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль с пневматическим регулированием: коленный шарнир с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания (полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса), или коленный шарнир с механизмом торможения, отключающемся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; или коленный шарнир с тормозным механизмом, моноцентрический с пневматическим управлением фазой переноса, или четырехосный пневматический коленный модуль с независимым регулированием сгибания и разгибания в фазе переноса, или любой другой коленный модуль пневматического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. |
| 13 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с коленным модулем гидравлического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза может быть любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или кожаных полуфабрикатов без шин или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 2-3 уровня активности может быть: стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, или стопа со средней степенью энергосбережения (углепластиковая), любая другая стопа для пациентов 2-3 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль с гидравлическим регулированием: моноцентрический с поворотной гидравлической системой управления фазой опоры и переноса, моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, любой другой коленный шарнир с гидравлическим управлением. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. |
| 14 | Протезы внешние | х | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | х | шт. | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом, с коленным модулем гидравлического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза – любая, согласно медицинских показаний для конкретного инвалида. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление должно быть за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 2-3 уровня активности может быть: стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, или стопа со средней степенью энергосбережения (углепластиковая), любая другая стопа для пациентов 2-3 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль с гидравлическим регулированием: моноцентрический с поворотной гидравлической системой управления фазой опоры и переноса, моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса, любой другой коленный шарнир с гидравлическим управлением. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Тип протеза: постоянный. В комплект поставки должны входить 4 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 1 год или 2 чехла на культю бедра (хлопчатобумажные, шерстяные) – при обеспечении инвалида на 6 месяцев. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. |