Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез плеча с микропроцессорным управлением | 32.50.22.121 | Протез с внешним источником энергии (протез плеча с микропроцессорным управлением), индивидуального изготовления, с изготовлением приемной гильзы по слепку. Приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза из слоистого пластика с применением композитных материалов и литьевых смол с вкладышем из высокотемпературного силикона или термопласта (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Внутри приемной гильзы в проекции управляющих мышц расположены два датчика миосигналов. Локтевой шарнир присоединен к несущей гильзе плеча с возможностью ротации в диапазоне от 200 градусов. Локтевой шарнир имеет встроенную электронную систему управления с настройками, задаваемыми из специального приложения на планшете при подключении по Bluetooth соединению. Программа дает возможность устанавливать диапазон углов сгибания локтевого шарнира в пределах -5 до 135 градусов, регулировать скорости сгибания/разгибания локтевого шарнира и открытия/закрытия кисти. Локтевой шарнир экзоскелетного типа с электромотором и обеспечивает скорость сгибания от 135 градусов в секунду, имеет силу как сгибания, так и разгибания от 45Н, поднятие грузов весом до 4.3 кг. Локтевой шарнир укомплектован двумя аккумуляторами ёмкостью от 3000 мАч и зарядным устройством к этим аккумуляторам. Лучезапястный шарнир оснащён быстросъёмным адаптером и обеспечивает бесшумную, пропорциональную электро-ротацию до 360 градусов, уровень шума на расстояние 1 метра не превышает 38.5 Дб. Кисть имеет пассивную механическую флексию и экстензию с возможностью фиксации в 25 градусах флексии, 15 градусах экстензии и нейтральном положении. Степень электрозащиты лучезапястного шарнира от IP67 и допускает кратковременное погружение кисти в воду до первого механического соединения протеза. Кисть бионическая с программным управлением, с двумя подвижными суставами и независимым электромотором для каждого пальца, большой палец с дополнительным электромотором, управляющим приведением и отведением, с возможностью программирования 23 различных схватов пальце кисти. Кисть виброустойчива при ударе за счет амортизаторов блока пальцев. Управление схватами осуществляется миосигналами, тремя кнопками на тыльной стороне кисти/ через приложение. Кость допускает возможность временной блокировки переключения схватов пациентом, а также временной блокировки миосигналов на открытие и закрытие кисти. Максимальная скорость сгибания 2-5 пальцев до 98 градусов в секунду и с максимальной скоростью вращения большого пальца до 180 градусов в секунду. Кисть обеспечивает уверенный захват предметов за счёт гибких пальцев, которые могут пассивно разводиться и силиконовых насадок с насечками на кончиках пальцев и на фалангах пальцев по бокам. Крепление индивидуальное подгоночное. | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.