Приложение №3

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к конкурсу в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного с микропроцессорным управлением для обеспечения инвалида в 2023 году

1. Цель: определение Исполнителя на выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного с микропроцессорным управлением для обеспечения инвалида в 2023 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного с микропроцессорным управлением (далее – Изделия) для обеспечения инвалида (далее - Получатель) в 2023 году, результатом выполнения является Изделие, а именно:

| Наименование работ | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением | Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульной, мягкой. Косметический чулок должен быть перлоновый. Приёмная гильза должна изготавливаться по слепку с культи пользователя. Материал постоянной приемной гильзы должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол, материал двух промежуточных гильз должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол, термопластичный материал. Модульный тазобедренный шарнир должен быть одноосный, со встроенным разгибателем с боковыми эластичными тягами и регулируемой упорной скобой. Разгибатель должен ограничивать объем движений шарнира при ходьбе. Коленный модуль должен быть 4-х звенный с полным микропроцессорным контролем фазы опоры и переноса, ходьбы по лестнице. Управление коленным модулем должно осуществляться через мобильное приложение с дополнительными режимами, с заглушкой зарядного порта, отключающей коленный модуль. Должен быть предусмотрен повышенный клиренс при переносе. Коленный модуль должен быть с режимом блокировки под заданным углом, защитой от падений и спотыканий, увеличенным гидравлическим сопротивлением для предотвращения внезапного подгибания колена. Максимальный угол сгибания не более 180°С. Должен быть предусмотрен дополнительный съемный аккумулятор. Стопа должна быть активной, обладать высокой отдачей энергии. Разделенный носок стопы должен обеспечивать высокий уровень инверсии/эверсии (выворачивание), безопасность при ходьбе и беге по пересеченной местности. Метод крепления протеза -вакуумное. В комплект поставки должны входить: зарядное устройство для коленного модуля, дополнительная батарея, кабель для зарядки дополнительной батареи, европереходник, адаптер ЗУ, заглушка зарядного порта. Тип протеза-постоянный. | 1 |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ – предоставить Получателям согласно реестру получателей Изделий право выбора места снятия мерок, примерки и получения Изделий:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в пунктах выдачи Изделий, организованных Исполнителем.

Место изготовления Изделия определяется Исполнителем самостоятельно.

Срок выполнения работ – не должен превышать 60 календарных дней с даты получения Исполнителем реестра получателей Изделия по 31 августа 2023 года.

- Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 29 сентября 2023 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделий и работ:

Выполняемые работы должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижней конечности пациента с помощью протеза конечностей.

Протез нижних конечностей изготавливают с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделия.

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протез нижних конечностей должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 10328-2021 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к безопасности Изделий и работ

- Изделие должно отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

- Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

- Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протеза и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

- Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

- Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протеза к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

- Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

- Временная противокоррозионная защита протеза производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Работы по изготовлению Изделия следует считать эффективно исполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению изделия для инвалида должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполненные в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания Изделия – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 месяцев, Исполнитель производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.