**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** выполнение в 2023 году работ по изготовлению для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, технических средств реабилитации – протезов верхних конечностей.

**Место выполнения работ:**по месту нахождения Подрядчика.

**Срок выполнения работ:** с момента получения направления по 31.03.2023 г.

**Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов верхних конечностей получателя с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру получателя и должна быть предназначена для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие получателя с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Работы по изготовлению для получателя протезов верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению для получателя протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

При настройке работоспособности протеза необходимо обеспечить возможность отслеживания и контроля использования данного протеза в течение всего срока пользования с помощью программного обеспечения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

По требованию получателя и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение получателем в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование протезно-ортопедического изделия** | **Технические и функциональные характеристики** | **Кол-во, шт.** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 8-01-04. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча.  Протез должен состоять из индивидуального силиконового лайнера, приемной гильзы плеча по слепку, комплекта узлов для протеза плеча косметического, узла локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивнойрегулируемой ротацией плеча и предплечья, узла запястья, пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона с внутренними каркасными элементами в пальцах, для пассивного изменения положения пальцев.  Косметическая оболочка должна изготавливаться индивидуально по оттиску со здоровой конечности и культи кисти, с промежуточным изготовлением воскового позитива протеза, являющегося зеркальным отображением здоровой конечности и учитывающим особенности формы культи кисти. Окрашивание должно производиться индивидуально, с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности.  Узлы протеза должны быть покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом.  Приемная пробная гильза должна быть изготовлена по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза должна быть изготовлена по слепку из композитных материалов на основе связующих смол.  Крепление должно быть в виде индивидуального силиконового лайнера с замком или вакуумным клапаном.  Срок службы, установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | 1 | не менее 12 месяцев |
| 2 | 8-02-03. Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий предназначен для выполнения работ, связанных с профессиональной направленностью получателя, а также операций по самообслуживанию в быту.  Протез плеча рабочий должен состоять из гильзы плеча, модуля замкового локтя с возможностью фиксации минимум в семи положениях сгибания, поворотного лучезапястного адаптера с регулируемой тугоподвижностью, рабочего тягового крюка-хука и индивидуального крепления с силиконовым смягчителем подмышечной области.  Примерочная гильза должна изготавливаться по слепку из термопласта, постоянная приемная гильза должна изготавливаться из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза должна изготавливаться из композитных материалов на основе акриловых смол.  Несущая гильза плеча и предплечья должна быть выполнена из карбонового композита, скелетированного для снижения веса и переноса центра тяжести протеза проксимально.  Внутренняя полость гильзы должна быть смягчена вкладной гильзой из силикона для снижения воздействия ударных нагрузок на культю.  Протез должен изготавливаться по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования.  Срок службы, установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | 1 |
|  |  | **ИТОГО:** | **2** |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи по месту нахождения Подрядчика, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и получателей или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).