Техническое задание

на поставку кресел-колясок комнатных и обеспечение ими детей-инвалидов в 2022 году

1. Наименование товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Подтверждение соответствия изделия осуществляется Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

На все представленные в настоящих рекомендациях технические средства реабилитации участниками аукционов должны быть представлены декларации (при наличии). Все кресла-коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ и предоставление участниками аукциона регистрационных удостоверений на данную продукцию является обязательным условием.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

2. Общие технические требования

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке. Масса переносных изделий, используемых не только в пределах медицинского учреждения, но и вне его, не должна превышать 25 кг на одно место. По согласованию с заказчиком допускается увеличивать массу переносных изделий.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными. Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно-технической документации на способы дезинфекции.

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия» в следующей части («ссылка»):

«8 Конструктивные требования

8.1.Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений в пределах зоны досягаемости (приложение А), а также обеспечивать ремонто пригодность и удобство обслуживания, включая в первую очередь доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.»

«8.8 Требования к системам торможения.

8.8.1 Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.»

«8.13 Требования к материалам

8.13.1. Для кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя). с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

8.13.3. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88.»

- Требования безопасности

- Изделия должны быть безопасными для пациента, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий. В эксплуатационной документации, при необходимости должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности должны быть размещены на видных местах изделий.

- Требования к маркировке, комплектации, упаковке Товара

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям по ГОСТ Р 50444-2020 или ГОСТ Р 51632-2021.

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при его наличии);

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- год изготовления изделий (или две последние цифры);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Срок действия гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

- Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к месту, условиям и срокам поставки Товара

Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение детей-инвалидов креслами-колясками осуществляется по месту их жительства, при наличии направления Фонда).

Поставка в Республику Марий Эл, г. Йошкар-Ола – 100 % в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя - в течение 10 (Десяти) дней с даты получения направления Фонда от Получателя.

Срок обеспечения Получателей - до 30 июня 2022 г. включительно.

7. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям технического задания.

Год выпуска товара не ранее 2021 г.

Количество – 12 (Двенадцать) штук.

Наименование Товара, его технические и функциональные характеристики, количество указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование Товара по КТРУ | Наименование Товара по классификатору ТСР | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - сиденье кресла-коляски должно быть с регулируемым наклоном не менее, чем до 20 градусов; - спинка кресла-коляски должна быть с регулируемым углом наклона не менее, чем на 45 градусов; - высота подлокотника должна быть регулируемая; - внутренняя обивка должна быть съемная; - должно быть наличие поясничного валика; - должно быть наличие переднего поручня; - должно быть наличие столика; - моноподножка для ног должна регулироваться по высоте и углу наклона. Подножка должна быть оборудована не менее, чем 5-ти точечными ремнями для закрепления стопы; - подголовник должен быть регулируемый по высоте, с боковыми опорами, который должен крепиться к жесткой спинке фиксаторами; - должны быть регулируемые боковые опоры для тела. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями безопасности: для пятки, нагрудным, поясным. Кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, регулируемым по глубине. Диаметр литых колес должен быть не менее 75 мм, с тормозами на каждое колесо. Ширина сиденья коляски должна регулироваться в диапазоне: нижняя граница не менее 28 см, верхняя граница не более 32 см. Высота подлокотника должна регулироваться в диапазоне: нижняя граница не менее 13 см, верхняя граница не более 30 см. В комплект поставки должно входить: паспорт на изделие и документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | 5 |
| 2 | - | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для использования в помещении, приводиться в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений и т.п. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов, со складывающейся спинкой и разбираться без помощи инструментов. Спинка и кресло должны легко регулироваться в независимости друг от друга. Кресло-коляска должна быть оборудована системой регулировки углов наклона сиденья и спинки - пневматически, которые должны меняться с помощью не менее двух регуляторов, расположенных на ручках для сопровождающего. Коляска должна быть оборудована ограничивающим движение шеи подголовником. Подголовник должен вращаться и регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть оборудована ортопедическим сиденьем с глубокими профилями. Кресло-коляска должна быть оснащена задними колесами диаметром не более 61 см, которые должны легко сниматься. Передние колеса должны быть литые и иметь диаметр не более 200 х 35 или 50мм или пневматические диаметром не более 200х50 мм. Передние колеса должны регулироваться по высоте не менее, чем в 2 положениях. Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне: нижняя граница не менее 40 см, верхняя граница не более 44 см. Сиденье кресла-коляски должно быть с регулируемым углом наклона не менее, чем до 21 градуса. Должны быть регулируемые боковые опоры для тела. Высота спинки кресла-коляски должна регулироваться по высоте. Спинка должна быть с регулируемым углом наклона не менее, чем на 54 градуса. Подлокотники должны регулироваться по высоте, должны быть съемные. Подножки должны регулироваться по высоте и углу наклона не менее, чем на 90 градусов. Колеса задние должны быть быстросъемные. Должны быть встроенные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте не менее, чем в 3-х положениях. Кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором. | 2 |
| 3 | - | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе больных ДЦП, в помещениях. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - должна быть складная облегчённая рама, изготовленная из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием, - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона до 25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - должны быть боковые фиксаторы на сиденье, регулируемые по ширине. - спинка должна регулироваться по углу наклона в не менее, чем 4-х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка должна регулироваться по высоте, - подголовник должен быть с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - должны быть боковые фиксаторы для тела, регулируемые по ширине. - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - должны быть быстросъёмные задние колёса, - должен быть стояночный тормоз задних колёс, - опора подножки должна быть с регулировкой высоты в диапазоне 10 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов - должна быть ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. В комплектацию должны входить: - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - подстаканник, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте, -2 боковые съемные подушечки на сидение, -2 боковые съемные подушечки на спинку, - столик. Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне: нижняя граница не менее 23 см, верхняя граница не более 36 см. Вес коляски должен быть не более 23,6 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 5 |
| Итого: |  |  |  | 12 |