Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку инвалидам в 2023 году кресел-колясок

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

ИКЗ: 231100104079110010100101540013092323

ОКПД 2: 30.92.20.000

НМЦК: 2 153 866,62 руб.

Кол-во: 18 шт.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "31" августа 2023 года

| № п/п | Вид и наименование технических средств реабилитации | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски. - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1 рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Гарантийный срок: 24 месяца. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Территория Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Срок поставки товара в Республику Карелия в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта. |  |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения «_________» | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые покрышки (для комнатной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым или раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. | 4 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная, для инвалидов и детей-инвалидов Страна происхождения «_________» | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки (для прогулочной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым или раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. | 14 |
|  |  |  | 18 |