Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2023 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. |  | 25 |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчив к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Конструкция рамы | складная без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес | Литые |  |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Приводные колеса | снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральной термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка и сидение | На жестком основании |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее 70 градусов |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Изготовлены из вспененной резины | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее 10 см и по углу наклона не менее чем на 60 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Откидные, регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управления сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для зазора между ногами | Съемный | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пользователя |  | Не менее 125 кг. |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения |  | 1) не менее 38 см и не более 40 см - 7 шт 2) не менее 40 см и не более 42 см –7 шт 3) не менее 42 см и не более 44 см — 6 шт 4) не менее 44 см и не более 46 см – 5 шт |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | -насос (при наличии пневматичеcких покрышек) |  |
| 2 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и на улице |  | 35 |
|  |  |  | Материал изготовления рамы | из высокопрочных сплавов с антикоррозийным покрытием и устойчив к дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Конструкция рамы | складная без применения инструмента |  |  |
|  |  |  | Вид покрышек поворотных колес |  | Литые или пневматические |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес |  | Не менее 15 см и не более 20 см |  |
|  |  |  | Вид покрышек приводных колес | Пневматические |  |  |
|  |  |  | Приводные колеса | снабжены ободами и обручами |  |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес |  | Не менее 57 см и не более 62см |  |
|  |  |  | Вид привода | От обода колеса. |  |  |
|  |  |  | Материал спинки и сиденья | высококачественная синтетическая ткань (нейтральной термически и химически) |  |  |
|  |  |  | Спинка и сидение | На жестком основании |  |  |
|  |  |  | Спинка |  | регулируемая по углу наклона не менее 70 градусов |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | Не менее 50 см. |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные |  |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников |  | Изготовлены из вспененной резины или вспененного полиуретана |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и откидные | регулируемые по длине голени не менее 10 см и по углу наклона не менее чем на 60 градусов |  |
|  |  |  | Ложементы под икроножные мышцы | Откидные, регулиреемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Оснащены ремнями для фиксации стоп |  |  |
|  |  |  | Ножной упор для управление сопровождающим лицом | наличие |  |  |
|  |  |  | Высота съемной подушки на сиденье |  | Не менее 5 см |  |
|  |  |  | Приспособление для зазора между ногами | Съемный | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Подголовник | Съемный, регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые поддержки корпуса | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Регулируемый по глубине установки |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пользователя |  | Не менее 125 кг. |  |
|  |  |  | Антиопрокидывающее устройство | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения |  | 1) не менее 38 см и не более 40 см - 9шт 2) не менее 40 см и не более 42 см – 9шт 3) не менее 42 см и не более 44 см - 9шт 4) не менее 44 см и не более 46 см – 8 шт |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - ремень для фиксации туловища; -насос; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| ИТОГО | 60 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочной - 4года,  комнатной – 6 лет.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Кресла-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресел-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-колясок должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресел-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий.

Документация, предоставляемая изготовителем кресел-колясок, согласно п.7 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресла-коляски, и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя  кресла-коляски);

г) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

д) инструкцию для пользователя на русском языке.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Согласно п.8 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на  каждую кресло-коляску должна быть нанесена  маркировка,  содержащая:

- наименование и  адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

На шинах колес кресел-колясок должна быть нанесена маркировка с обозначением их размера.

Упаковка кресел-колясок должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляется крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет  12 месяцев.

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи";

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 апреля 2023 года.