ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технического средства реабилитации - кресла-коляски с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней (в пользу граждан в целях их социального обеспечения).

Техническое средство реабилитации является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки Товара – Кемеровская область – Кузбасс.

Получение Товара по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность

Поставка Товара в Кемеровскую область - Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | В течение 90 календарных дней с момента заключения Государственного контракта | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 1 |

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не ранее 01.01.2024 до «30» ноября 2024 года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра направлений получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия контракта по 30.12.2024 г.

- Требования к качеству оказываемых услуг (нормы, правила, стандарты)

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.92.20.000-00000016- Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с электронным управлением, нескладная | 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Кресло-коляска должна быть с электрическим способом регулировки: - угла наклона спинки; - высоты сиденья (лифт не менее 30 см); - угла наклона подножки. Кресло – коляска должна иметь передний привод. Технические характеристики: Ширина сиденья должна быть: 42 см +/- 1 см., Глубина сиденья должна быть: 46 см +/- 1 см, Высота спинки должна быть: 55 см +/- 1 см, Высота подлокотника должна быть: 20 см +/- 1 см, Высота подножки должна быть: 40 см +/- 1 см, согласно ПРП пострадавшего. Должны быть приспособления: - подголовник; - поясной ремень; - нагрудный ремень. Грузоподъемность должна быть не менее 110 кг. Максимальная скорость должна быть не менее 8 км/ч. Запас хода должен быть не менее 30 км. Кресло-коляска должна быть укомплектована: - набором с инструментами; - зарядным устройством; - противопролежневой подушкой; - антиопрокидывателями. Маркировка кресло-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 |

- ОКПД2 – 30.92.20.000

Наименование товара

Кресло-коляска с электроприводом - техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием.

Классификация кресла-коляски, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к соответствию кресел-колясок стандартам

Кресло-коляска в соответствии с нижеприведенными ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресло-коляска в зависимости от модификации должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-2-2019 «Кресла-коляски. Часть 2. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-4-2015 «Кресла-коляски. Часть 4. Определение запаса хода кресел-колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования;

- ГОСТ Р ИСО 7176-6-2021 "Кресла-коляски. Часть 6. Определение максимальной скорости кресел-колясок с электроприводом";

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-10-2012 «Кресла-коляски. Часть 10. Определение способности кресел-колясок с электроприводом преодолевать препятствия»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик».

Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресла-коляски

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений при перемещении.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

Устройство по зарядке аккумулятора кресла-коляски должно быть адаптировано с источником электроснабжения Российской Федерации.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кресла-коляски требованиям национальных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски – не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей – не менее 6 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида креслом-коляской осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

На Товар должен быть установлен срок пользования. Срок пользования должен быть не менее сроков пользования, установленных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»

Требования к маркировке, комплектации, упаковке

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.