Описание объекта закупки

Техническое задание

на поставку кресло -коляски с электроприводом, для

пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве в 2023 году.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с электроприводом и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для использования в условиях дома и улицы. Габаритная ширина не должна превышать 65 см (размер по горизонтали между выступающими боковыми деталями кресла-коляски при полной раскладке для беспрепятственного прохождения в межкомнатные дверные проемы, пассажирские лифты). Кресло-коляска должна обладает следующими характеристиками: Ширина сидения должна быть – 45 см; Глубина сиденья должна быть – 47 см; Высота спинки должна быть не менее 50 см. Длина подножек должна быть регулируемая. Длина подлокотников должна быть не менее 25 см. Ширина подлокотников должна быть не менее 7 см. Высота подлокотника должна регулироваться в диапазоне не менее чем 22-35 см. Преодолеваемая высота препятствия должна быть не менее 5 см. Радиус разворота должен быть не более 130 см. Собственный вес должен быть не более 130 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Скорость должна быть не менее 10 км/ч. Количество аккумуляторов должно быть не менее 2 шт. Мощность каждого аккумулятора должна быть не менее 60 Ам/ч. Запас хода должен быть не менее 30 км. Допустимый подъем должен быть не менее 15 %. Кресло-коляска с электроприводом должна приводиться в действие самостоятельно пострадавшим при помощи пульта управления, расположенного на подлокотнике коляски, или сопровождающим лицом в результате толкания кресла-коляски за ручку. Конструкция кресла-коляски с электроприводом должна предусматривать возможность индивидуальной регулировки в соответствии с потребностями пользователя. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пострадавшим в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку. Подножки кресла-коляски должны иметь электрорегулировку угла наклона в коленном суставе, а также регулироваться по высоте. Подножки должны быть быстросъемными. Подножки кресла-коляски должны быть оснащены мягкими опорами под голень, регулируемыми по высоте и глубине. Подножки кресла-коляски должны быть оснащены мягкими опорами для коленей. У подножек кресла-коляски должна быть регулировка угла наклона подставок под ступни. Подлокотники кресла-коляски должны сниматься и регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна иметь электрорегулировку угла наклона сиденья в диапазоне не менее 40 градусов. Кресло-коляска должна быть оснащена пультом управления (джойстиком) со световыми индикаторами возможных неисправностей. Пульт управления (джойстик) должен быть вмонтирован в столик и иметь механизм закрытия. Аккумуляторные батареи должны быть герметичными (запечатанными) в целях безопасности и обеспечивать количество циклов зарядки не менее 500 раз. Аккумуляторные батареи должны быть гелевыми и не выделять вредных веществ. Кресло-коляска с электроприводом должна быть оснащена защитным влаго-водо-непроницаемым кожухом двигателя, аккумуляторных батарей и силовых кабелей для эксплуатации кресла-коляски в условиях дождя, снега и прочих. Кресло-коляска не должна представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены. Кресло-коляска с электроприводом должна обеспечивать электрическую безопасность для исключения поражения пользователя. Рама кресла-коляски, кожухи двигателя устройств не должны быть соединены с комплектом батарей или какой-либо другой частью электрической системы, за исключением цепи постоянного тока полным сопротивлением не менее 10 кОм. Все электрические провода должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски. Оснащение кресла-коляски должно гарантировать, что нарушение подачи командного сигнала из-за размыкания цепи или короткого замыкания не приведет к перемещению кресла-коляски, а только к его остановке и не будет препятствовать остановке кресла-коляски, когда устройство управления вводит его в положение остановки. Устройства защиты, которые лишают кресло-коляску подвижности, не должны приводиться в действие раньше, чем через 15 секунд после того, как кресло-коляска была остановлена с помощью командного сигнала. Спинка кресла-коляски должна иметь электрорегулировку угла наклона в диапазоне не менее чем от 0 до 30 градусов. Спинка кресла-коляски должна складываться до горизонтального положения. Кресло-коляска должна быть оборудована устройством против опрокидывания. Приводные колеса должны быть пневматическими. Передние и задние поворотные колеса должны быть литыми. Кресло-коляска должна быть оснащена амортизаторами приводных колес. Кресло-коляска должны быть оснащена грязезащитными брызговиками на все колеса. Коляска должна быть укомплектована электроосвещением: задними фарами с индикаторами поворота и передними фарами, управление которыми осуществляется при помощи джойстика. Кресло-коляска должна комплектоваться: подголовником, регулируемым по глубине, высоте и углу наклона фиксатором грудного отдела по типу «майка» поролоновой подушкой на сиденье. ремнем для сохранения зазора между ногами. Должна быть возможность установки оптимального скоростного режима должно быть от 1 до 5 передач. | шт. | 1 |

Основные параметры кресло - колясок различных модификаций.

Максимальные габаритные размеры кресла-коляски соответствуют требованиям ГОСТ Р 50602-93.

Значения геометрических параметров кресла-коляски, измеренные по ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, указаны в технических условиях на кресло-коляску конкретного типа.

Кресла-коляски соответствуют требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015

Не обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты 1000 мм.

Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не превышает 3 мм.

Кресла-коляски соответствуют международному стандарту на виды и типы кресел-колясок ИСО (ISO) 7176, который состоит из следующих частей под общим заголовком «Кресла-коляски»:

-  ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018 "Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости";

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Определение размеров, массы и площади для маневрирования;

- ГОСТ   Р   ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ   Р   ИСО (ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки»;

-ГОСТ Р ИСО (ISO 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски.  Испытательные манекены;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-15 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке»;

-  ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16 «Кресла-коляски. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела";

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки».

Средний срок службы кресла-коляски до списания – устанавливается поставщиком в зависимости от типа и вида конкретной коляски.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Требования к безопасности.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.     Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты. Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов.  Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке кресел-колясок различных модификаций.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должны входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Документация, предоставляемая изготовителем кресла-коляски, выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресло-коляска, и включает:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации кресла-коляски;

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя кресла-коляски);

г) гарантийный талон;

д) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

е) инструкция на русском языке.

Упаковка.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Сроки предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи товара получателю.

Сервисная служба по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию должна быть указана поставщиком в акте приема-передачи на кресло-коляску.

Кресло-коляски являются изделием медицинского назначения, при поставке должно быть представлено действующее регистрационное удостоверение обязательно. Декларация о соответствии и (или) сертификат соответствия (при наличии).

Порядок и условия поставки (доставки) товара

Доставка кресла-коляски пострадавшему осуществляется: на дому – по фактическому месту жительства (г. Смоленск) при наличии направлений исполнительного органа Фонда.

Срок обеспечения по 29.09.2023 года

Оплата товара осуществляется после подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приемки поставленного товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком счета, счет-фактуры (при наличии), отрывного талона к Направлению, Акта приема-передачи товара.

Срок, порядок и условия поставки (доставки) товара: с 01 января по 29 сентября 2023 года (включительно).  Поставка Товара до пострадавшего осуществляется по фактическому месту жительства пострадавшего (г. Смоленска).

Срок действия контракта: - с даты подписания Контракта по 30 ноября 2023 года.