Приложение №1 к Извещению о

проведении открытого конкурса

в электронной форме

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Наименование объекта закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2023 году.

Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, гарантийному сроку:

| Наименование ПОИ, согласно классификации ТСР (изделий), утвержденных Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н, ОКПД2 | Описание выполнения работ (результата работ) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Формообразующая часть косметической облицовки изготовлена из косметической облицовки протеза бедра с изгибом. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические косметические. Приемная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе винилстироловых смол. Две пробные гильзы. Крепление протеза посредством силиконового чехла. Несущий модуль из высокопрочного алюминия, высотой 450 мм. Коленный модуль имеет рычажную конструкцию полицентрического типа, которая позволяет имитировать механику сложного перемещения голени здоровой ноги человека в процессе ходьбы, а также основные функции в её статичных положениях. При сгибании коленного узла каждый подвижный элемент совершает собственное угловое перемещение относительно двух своих опорных осей и соединенных на них смежных элементов. Сочетательное движение центральной опоры и соединенной с ней нижней части сборки протеза задает вертикальное приподнимание стопы при её отрыве от поверхности вначале фазы переноса. В разогнутом состоянии коленного модуля при опоре дистальной части на поверхность и воздействии вертикальной нагрузки на верхнюю опору создаётся геометрическое замыкание, не позволяющее колену согнуться, пока на него действует эта нагрузка. Материалом несущей и верхней опор является алюминиевый сплав В95, материал адаптера с пирамидкой - нержавеющая сталь. Материал опорных рычагов - алюминиевый сплав В95. Проксимальное соединение - адаптер с пирамидкой с регулировкой смещения в продольном направлении, дистальное соединение: разрезной цилиндрический переходник с хомутом для опорной трубки, адаптер-пирамидка - в зависимости от особенностей получателя. Строительная высота коленного модуля - 210 мм, проксимальная строительная высота - 30 мм, дистальная строительная высота - 180 мм. Системная высота коленного модуля - 174 мм, проксимальная системная высота - 17 мм, дистальная системная высота - 157 мм. Максимальный угол сгибания 150 градусов. Максимальный вес коленного модуля - 890 грамм, для пациентов весом до 150 кг. Регулировочно-соединительные устройство соответствует весу получателя. Углепластиковая стопа обеспечивает пропорциональный темпу ходьбы возврат энергии. Конструктивное исполнение переднего упругого элемента обеспечивает повышенную устойчивость в фазе опоры на всю стопу и рекуперацию энергии в фазе заднего толчка. Высота стопы - 170 мм, вес - 720 гр. Тип протеза по назначению - постоянный. | 3 |
| Протез бедра для купания (8-07-05) ОКПД2 – 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе винилстироловых смол. Две пробные гильзы. Крепление протеза с помощью силиконового чехла c текстурированной внутренней поверхностью, с антибактериальной добавкой и замка к нему. Несущий модуль из нержавеющей стали, высотой 400 мм. Полуфабрикаты и РСУ из влагозащищенного материала. Коленный шарнир водостойкий, полицентрический. Дополнительное замковое устройство позволяет ходить на протезе в режиме полицентрического коленного модуля, то есть с функциональным укорочением в фазе переноса, а принимать водные процедуры в режиме замкового. Коленный модуль имеет регулируемое голенооткидное устройство. Все механизмы защищены от коррозии, что позволяет принимать водные процедуры как в пресной, так и морской воде. Стопа для купального протеза. На подошвенной части стопы имеется протектор, который снижает возможность поскользнуться на мокрой поверхности. Стопа имеет пластиковый закладной элемент в передней части и защищена от воздействия пресной и морской воды. Тип протеза по назначению – купальный. | 1 |
| Итого: |  | 4 |

Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам.

Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением и получения изделия, то есть обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готового изделия на территории г.Улан-Удэ и Республике Бурятия в специализированных помещениях (условия доступности для инвалидов объектов Приказ от 30.07.2015 №527н). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться в Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу изделия по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия для Получателя с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по региону отделения Фонда.

Исполнитель обязан обеспечить (при необходимости) бесплатное размещение инвалида с сопровождающим его лицом (при наличии) в помещении, с соблюдением условий его доступности для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские.  Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Протезы нижних конечностей должны быть прочным и выдерживать нагрузку при их применении Получателями способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижних конечностей не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделия.

Узлы протезов должны быть устойчивыми к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемные гильзы протезов нижних конечностей должны быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации. Оболочки и покрытия протеза нижней конечности должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать выполненными, если у Получателей восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан провести обучение Получателей пользованию протезами нижних конечностей направленное на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользования протезом нижней конечности» (далее – ГОСТ Р 59542-2021).

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок выполненных работ на изготовленный протез составляет 12 месяцев, со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Вышеуказанный гарантийный срок распространяется на все комплектующие части изделия.

В случае, если гарантийный срок на комплектующие части изделия, установленный производителем больше, чем 12 месяцев, на изготовленный протез устанавливается срок гарантии, определенный производителем комплектующих частей изделия.

Проезд инвалида к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия (результата работ) оплачивается Исполнителем.

Исполнитель должен предоставить декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

При использовании Изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделия не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Зам. начальника отдела социальных программ №1 		                            Немчинова Е.Н.

Консультант отдела социальных программ №1                                                      Аюров С.Ц.