2

                                                                                                                                                   Приложение № 1 – Описание объекта закупки
Техническое задание
	№п/п
	Шифр
	Наименование товара, работы, услуги
	Описание объекта закупки
	Код по ОКПД2/КТРУ
	Единицы измерения
	Количество

	1
	17-01-15
	Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове, не имплантируемый
	Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый) должен иметь в наличие следующие технические характеристики:

Максимальный ВУС 90 (пиковый ВУС 90 дБ УЗД), не менее 20 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Максимальный ВУC 60 (пиковый ВУС 60 дБ УЗД), не более 116 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Кол-во каналов цифровой обработки звука, не менее 8 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Кол-во программ прослушивания, не менее 4 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Нижняя граница частотного диапазона, не более 125 Гц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Верхняя граница частотного диапазона, не менее 8000 Гц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Коэффициент гармоник, не более 3% (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Уровень собственных шумов, дБ, не более 26 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Задержка при обработке и передаче сигнала, мс, не более 6 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики);

Кнопка переключения программ – наличие (значение характеристики не может изменяться);

Регулятор громкости – наличие (значение характеристики не может изменяться);

Запирающийся батарейный отсек – наличие (значение характеристики не может изменяться);

Программируемые параметры: общее усиление, регулировка (ограничение) ВУС в каждом из каналов, количество программ, режим работы микрофонов, режим работы системы шумоподавления – наличие (значение характеристики не может изменяться);

Автоматическая регулировка усиления -  наличие (значение характеристики не может изменяться);

Система динамического подавления обратной связи – наличие (значение характеристики не может изменяться).
	26.60.14.120/26.60.14.120-00000006
	шт
	3


Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры). 

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92. Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия", ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».
Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям. 

Наличие действующего регистрационного удостоверения.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Требования к месту, условиям и объемам поставки

 При выдаче, слуховой аппарат должен быть готов к использованию инвалидом, и иметь настройки, соответствующие индивидуальным параметрам слуха. Поставка Товара осуществляется в сурдологический центр г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней.  Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.
