Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

| Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код по КОЗ | Функциональные и технические характеристики изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-02-03 Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КТРУ 30.92.20.000-00000004 | 01.28.07.02.03 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений, в том числе на площадках с твердым покрытием. Должна быть предназначена для преодоления значительных расстояний. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических высокопрочных конструкционных материалов (сталь). Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчивость к дезинфекции. Задние колеса должны быть соединены с приводными рычагами. - Ширина сидения должна быть от 43 +/- 1 см до 48 см +/- 1 см. и поставляться в 2 типоразмерах. Кресло-коляска должна иметь: - съемные подножки; - съемные регулируемые рычаги; - стояночные тормоза; - светоотражающий элемент; - пневматические колеса; - складную раму (возможность складывания и раскладывания кресла коляски без применения инструмента); - подлокотники фиксированные; - грузоподъемность: не менее 130 кг. - масса коляски не более 26 кг (соответственно ширине сидения). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 8 |
| 7-03-01 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КТРУ не применяется | 01.28.07.03.01.02 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики: Рама кресло-коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и иметь двойной, усиленный механизм складывания по вертикальной оси. Конструкция кресла-коляски должна иметь возможности регулировки: -подножек по длине голени на 125 мм; -задних колес по горизонтали и по вертикали; -передних колес по высоте в 3-х положениях; -вилок передних колес по углу наклона на 15 градусов; -подлокотников по вертикали; Боковых щитков задних колес по вертикали и по углу наклона; Кресло-коляска активного типа должна соответствовать следующим требованиям: -регулируемые стояночные тормоза; -передние колеса с цельнолитыми шинами; -передние вилки должны быть быстросъемными с кнопочной фиксацией; -задние колеса с пневматическими шинами, должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колес; -должны быть съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть ручки для пассивного использования складные с кнопочной фиксацией; -должна быть опора для ног, соединенная в единую подножку, складная; -должны быть подушки на сиденье и спинку съемные, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом; - должна быть система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины; -должны быть съемные мягкие боковые упоры для голени. Технические характеристики: Ширина сидения должна быть от 35 до 48 см поставка должна быть произведена по 5 типоразмерам (по заявке Заказчика); Глубина сидения должна быть не более 36 см. Высота спинки должна быть не менее 34 см. Грузоподъемность не более 130 кг. Вес коляски не более 16 кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | 10 |
| 7-03-01 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) КТРУ не применяется | 01.28.07.03.01.02 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики должны быть: Рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет усиленный механизм складывания по вертикальной оси. Конструкция кресла-коляски должны предоставлять возможности регулировки: - спинки: по углу наклона; - подножек: по длине голени не менее, чем в 7-ми положениях; - задних колес: по вертикали не менее, чем в 2-х положениях; - передних колес: регулировка по углу наклона; - подлокотников: по вертикали не менее, чем в 3-х положениях, должны быть откидные; Оснащение и комплектация должна быть: - независимая задняя подвеска; - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами, должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса; - ручки для пассивного использования складные с кнопочной фиксацией; - опора для ног должна иметь возможность соединения в единую опору; - подушки на сиденье и спинку съемные, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом; - система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины; Ширина сидения должна быть от 35 до 48 см поставка должна быть произведена по 5 типоразмерам (по заявке Заказника); Глубина сидения не менее 430 мм; Высота спинки регулируема в диапазоне 340 мм – 380 мм. Ширина в сложенном виде не более 340 мм. Вес не более 17 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 5 |
| 07-01-05 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) КТРУ не применяется | 01.28.07.01.05 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рама кресло-коляски должна быть складная по вертикальной оси (без применения инструмента), изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Спинка должна быть регулируемая по углу наклона от 90 градусов до 170 градусов. Высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким подголовником. Подлокотники должны быть съемные. Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения), оборудованы ложементами под голень. Передние колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации, должны быть с необслуживаемыми цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна быть оснащена слева и справа рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами возможностью установки транспортировочного положения. Технические характеристики: Ширина сидения: 40 см +/- 1 см; 43 см +/- 1 см; 45 см +/- 1 см; 48 см +/- 1 см; Высота спинки (без удлинителя): не менее 520 мм; Высота спинки (с удлинителем): не менее 750 мм; Глубина сиденья: не менее 450 мм; Вес коляски: не более 25 кг; Вес рамы: не более 18 кг; Грузоподъемность: не менее 130кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 13 |
| 7-02-06 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) КТРУ не применяется | 01.28.07.02.06 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы. Рама кресло-коляски должна быть складная по вертикальной оси (без применения инструмента), изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Спинка должна быть регулируемая по углу наклона от 90 градусов до 170 градусов. Высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким подголовником. Подлокотники должны быть съемные. Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения), оборудованы ложементами под голень. Передние колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации, должны быть с необслуживаемыми цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна быть оснащена слева и справа рычагами стояночного тормоза и антиопрокидывающими устройствами возможностью установки транспортировочного положения. Технические характеристики: Ширина сидения: 40 см +/- 1 см; 43 см +/- 1 см; 45 см +/- 1 см; 48 см +/- 1 см; Высота спинки (без удлинителя): не менее 520 мм; Высота спинки (с удлинителем): не менее 750 мм; Глубина сиденья: не менее 450 мм; Вес коляски: не более 25 кг; Вес рамы: не более 18 кг; Грузоподъемность: не менее 130кг. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 6 |

*Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг, потребностями получателей.

Требования к качеству товара

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей) стационарного места приема изделий для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания.