Приложение № 1 к извещению

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** поставка кресел-колясок для обеспечения инвалидов в 2023 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара по приказу Минтруда России № 86н | ОКПД2 / КТРУ / КОЗ | Функциональные и технические характеристики Товара | Количество, шт. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом сжесткимсиденьем и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000028 (Кресло-коляска с ручным приводом сжестким сиденьем и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) /01.28.07.01.04 | Кресло-коляска с жестким сиденьем и спинкой комнатная предназначена для персонального передвижения одного человека (пользователя) с ограниченной подвижностью в условиях помещений. Кресло-коляска рассчитана на применение мускульной силы пользователя или сопровождающего при его использовании. Рама должна иметь складную конструкцию.Подлокотники должны быть съемные, и/или откидные. Опоры должны быть съемные и поворотно-отводные.Сиденье и спинка кресло-коляски должно быть на жестком основании.**Ширина сиденья не менее 37 см и не более 50,5 см (включительно).**Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Заказчика (на основании антропометрических данных Получателя). Колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами.Движение и торможение должно осуществляться с помощью обручей, закрепленных на больших колесах;Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной, а при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресло-коляски и полную его остановку.Габаритные размеры кресло-коляски не должны превышать 1090\*690\*1150 мм. в рабочем состоянии; габаритные размеры упаковки не должны превышать 900\*350\*1200 мм.В наличии должно быть антиопрокидывающее устройство.В комплект поставки должен входить инструмент для обслуживания кресло-коляски.Номинальная нагрузка при равномерном распределении на сиденье не менее 100 кг.Масса полностью оснащенного для нормального использования кресло-коляски должна быть не более 21,5 кг. | 41 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/30.92.20.000-00000022 (Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) /01.28.07.02.05 | Кресло-коляска с жестким сиденьем и спинкой прогулочная предназначена для персонального передвижения одного человека (пользователя) с ограниченной подвижностью в условиях улиц. Кресло-коляска рассчитана на применение мускульной силы пользователя или сопровождающего при его использовании. Рама должна иметь складную конструкцию.Подлокотники должны быть съемные и/или откидные. Опоры должны быть съемные и поворотно-отводные Сиденье и спинка кресло-коляски должно быть на жестком основании.**Ширина сиденья не менее 38 см и не более 50,5 см (включительно).** Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Заказчика (на основании антропометрических данных Получателя). Колеса должны быть оснащены пневматическими шинами.Движение и торможение должно осуществляться с помощью обручей, закрепленных на больших колесах;Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной, а при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресло-коляски и полную его остановку.Габаритные размеры кресло-коляски не должны превышать 1090\*690\*1150 мм. в рабочем состоянии; габаритные размеры упаковки не должны превышать 900\*350\*1200 мм.В наличии должно быть антиопрокидывающее устройство.В комплект поставки должен входить инструмент для обслуживания кресло-коляски.Номинальная нагрузка при равномерном распределении на сиденье не менее 100 кг.  | 42 |
| Итого |  | **83** |

**Требования к качеству и безопасности Товара:** весь поставляемый Товар должен отвечать нормативными требованиями, установленными: ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ 20790-93 ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, с также использование Товара не должно причинять вред имуществу Получателем при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для производства кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которым контактируют те или иные детали Товара при эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Минздравом России.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание Товара с Получателем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку Товара.

На момент передачи Получателям Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

**Требования к упаковке и транспортировке:** Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Маркировка упаковки кресло-коляски должна содержать:**

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- обозначение технических условий (номер);

- знак соответствия;

- артикул модификации кресло-коляски;

- номер декларации о соответствии;

- серийный номер кресло-коляски.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы, приравненные к районам Крайнего Севера, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

**Гарантийные обязательства:** Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Гарантийный срок эксплуатации товара: на кресло-коляски - не менее 12 месяцев** с даты подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного производителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара Получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его производителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантия не распространяется или частично не распространяется на расходные материалы и комплектующие (входящих в состав кресло-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта. Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его Товаром, соответствующим требованиям контракта в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

**Место поставки товара:** Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Поставщика или иное).