Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей

| № п/п | Наименование по классификатору | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный, система управления механическая (тяговый). Кисть должна быть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации, оболочка косметическая ПВХ. Приемная гильза должна быть индивидуальная составная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление должно быть подгоночное. В комплекте должно быть: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| 2 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая должна быть силиконовая с армирующей сеткой. Приемная гильза должна быть индивидуальная составная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт., крепление подгоночное. Материал постоянной приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В комплекте должно быть: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| 3 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий взрослый. Приемная гильза индивидуальная одинарная, должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление должно быть подгоночное. В комплекте: рабочие насадки, чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: специальный | 1 |
| 4 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий взрослый. Система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором. Узел локоть-предплечье должен быть комплект полуфабрикатов для рабочего протеза плеча. Приемная гильза должна быть индивидуальная одинарная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть подгоночное. В комплект должны входить рабочие насадки, чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| 5 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором. Кисть должна быть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Гильза плеча должна быть индивидуальная, одинарная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть подгоночное. В комплекте должно быть: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный | 1 |
| Итого |  |  | 7 |

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов:

деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия; деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям; технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности;

- функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности.  Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез верхней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза верхней конечности должны осуществляться предварительное обучение инвалида пользованию протезом.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Сроки выполнения работ – не позднее 10 сентября 2023 года (в отношении каждого конкретного Получателя в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей