**Приложение №1**

**к Извещению**

**Техническое задание**

**на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2022 году.**

1. **Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2022 году. **Аппараты на нижние конечности.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт** | **Сумма, руб.** |
| **Аппарат на всю ногу** | Аппарат на всю ногу состоит из гильзы бедра, гильзы, голени и стопы соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра и голени должны быть изготовлены из полиэтилена низкого давления с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной строго по индивидуальному гипсовому слепку пациента. Гильзы бедра и голени соединяются металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором) или без (по назначению). Коленный шарнир должен иметь две оси вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в коленном шарнире по медицинским показаниям пациента. Стопа изготавливается из полиэтилена с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной (полустелек) и на него изготавливается индивидуальная ортопедическая стелька по гипсовому слепку стопы пациента. Стопа соединяется металлическими шинами с голеностопным шарниром имеющий две оси вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в голеностопном шарнире по медицинским показаниям пациента. Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках (капка-штрипка). | 191 477,63 | 14 | 2 680 686,82 |
| **Аппарат коленный сустав** | Аппарат на коленный сустав состоит из гильзы бедра, гильзы голени соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра и голени должны быть изготовлены из полиэтилена высокого или низкого давления индивидуально по слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок гильзы. Допускается декорирование гильзы термобумагой. Гильзы бедра и голени соединяются между собой металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором). Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)». | 42 942,74 | 20 | 858 854,80 |
| **Аппарат на тазобедренный сустав** | Аппарат на тазобедренный сустав назначается для устранения деформации и разболтанности тазобедренного сустава при заболеваниях в области тазобедренного сустава в затихающей и затихшей стадиях, состояниях после вправления вывиха бедра, последствиях травм, а также после различных реконструктивных операций в области тазобедренного сустава и проксимального отдела бедра и др. Состоит из гильз бедра и полукорсета, шин бедра – наружной и внутренней, двух полуколец бедра, шин полукорсета – надтазовой, тазовой и боковой. Соединение наружной шины бедра и боковой шины полукорсета образует тазобедренный шарнир. | 24 630,01 | 20 | 492 600,20 |
| **Аппарат на голеностопный сустав** | Аппарат на голеностопный сустав предназначен для ортезирования нижних конечностей различной этиологии (отвисающая стопа, нефиксированные деформации стопы), при замедленном сращении переломов костей, ложных суставах, заболеваниях и деформациях голеностопного сустава и стопы. Состоит из башмачка (гильзы стопы), гильзы голени, металлических шин с голеностопными шарнирами, полуколец, аппаратной стельки и крепления. Башмачок (с металлической аппаратной стелькой) и гильза голени соединяются между собой посредством шин с голеностопным шарниром. | 23 096,19 | 20 | 461 923,80 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016. Срок гарантии изделий не менее 12 месяцев. | | | | |
| **ИТОГО** | |  | **74** | **4 494 065,62** |

1. **Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 4 494 065** рубля **62** копеек
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача ***аппаратов нижних конечностей***(далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «09» декабря 2022 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем подписанного Сторонами, актов приема-передачи Изделия, реестра выполненных работ, акта выполненных работ, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.