Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка кресло-колясок активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения в 2023 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 25 штук.

1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики):

Кресло-коляска: техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. Кресло-коляска соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности. На кресло – коляске не обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресло-коляски и его составных частей, после падения кресло-коляски в сложенном виде с высоты (1000± 10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не превышает 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья прочный, не растягивающийся. Упаковка кресло-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресло-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В комплект кресло-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-коляски в течение срока службы.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Маркировка упаковки кресло-колясок включает: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя, обозначение типа (модели кресло-коляски в зависимости от модификации), дату выпуска (месяц, год), артикул модификации кресло-коляски, серийный номер данного кресло-коляски.

Гарантийный срок - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло – коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов). | Кресло – коляска предназначено для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием. Рамная конструкция изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет усиленный механизм складывания по вертикальной оси. Конструкция кресла-коляски предоставляет возможности регулировки: - спинки: регулировка по углу наклона и высоте; - задних колес: по вертикали и горизонтали; - передних колес: регулировка по углу наклона. Оснащение и комплектация кресел-колясок: - независимая задняя подвеска; - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса; - ручки для сопровождающих лиц складные с кнопочной фиксацией; - подушки на сиденье и спинку съемные, изготовленные из износостойких материалов с повышенным воздухообменом; - система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины; - предохранительный ремень безопасности. Покрытие рамы устойчиво к коррозии и дезинфекции (агрессивным жидкостям). | Кресло - коляска соответствует следующим требованиям: - поставка должна включать кресло-коляски не менее трех типоразмеров при ширине сиденья - не менее 36 см. и не более 50 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - регулируемый угол наклона спинки кресло-коляски (от не менее 800 до не более 900); - максимальная грузоподъемность – не менее130 кг; - регулировка подножек - по длине голени не мене чем в 7-ми положениях; - регулировка подлокотников - по вертикали не менее чем в 3-х положениях; - высота спинки, регулируемая от не менее 320 мм до не более 380 мм; - вес кресло-коляски не более 14,5 кг. Срок службы Товара должен составлять не менее 4-х (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 25 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – 29.09.2023 года.