Описание объекта закупки

Объект закупки:  Поставка слуховых аппаратов детям-инвалидам

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар  новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  промышленным способом.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

-паспорт;

- гарантийный талон;

- инструкция по эксплуатации.

4. Условия передачи определяются Заказчиком

Поставка включает в себя доставку до  Получателя и индивидуальную настройку слуховых аппаратов. Индивидуальная настройка слуховых аппаратов осуществляется Поставщиком на основании имеющейся у него лицензии, или привлеченным им Соисполнителем на основании лицензии такого Соисполнителя.

Максимальное значение цены контракта:   1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  руб.  00 коп.

| № п/п | Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24, Количество ручных регулировок усиления и ВУЗД: не менее 12, Количество программ прослушивания: не менее 5 Диапазон частот: 0,1 кГц. – 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 140дБ. Не более 142 дБ. Максимальное усиление: не менее 82 дБ. Не более 84 дБ. Количество микрофонов – не менее 2х. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 2 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 12 Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,1 кГц. – 7,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ. Не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 70 дБ. Не более 72 дБ. Количество микрофонов – не менее 2 х. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 3 | 01.28.17.01.07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости 26.60.14.120-00000004 | Слуховые аппараты заушные цифровые средней мощности должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 12 Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,11 кГц. – 7,7 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. Не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ. Не более 62 дБ. Количество микрофонов – не менее 2 х. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |

При выдаче слуховых аппаратов производится индивидуальная настройка на базе специализированного центра Поставщика (Соисполнителя), находящегося по адресу, указанному в лицензии Поставщика (Соисполнителя) на территории Томской области.

Индивидуальная настройка слуховых аппаратов осуществляется врачом-сурдологом или специалистом в области слухопротезирования (сурдоакустиком) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Требования к функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. ОЦЕНКА И ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке»

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий»

Требования к качеству

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок  составляет 24 месяца со дня выдачи товара. Требования к гарантийному сроку на комплектующие материалы (элементы питания) не установлены.

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия  не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия,  Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий  качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Товара до истечения его гарантийного срока, возмещаются  за счет средств Поставщика

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150 – 69 раздел 10 пункт 8.1.

–крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС.

Условия хранения слуховых аппаратов в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 - 69 раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510-87, ГОСТ 23436 -83 клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия (при наличии)

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

При выдаче слуховых аппаратов производится индивидуальная настройка на базе специализированного центра Поставщика (Соисполнителя), находящегося по адресу, указанному в лицензии Поставщика (Соисполнителя) на территории Томской области.

Индивидуальная настройка слуховых аппаратов осуществляется врачом-сурдологом или специалистом в области слухопротезирования (сурдоакустиком) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг - с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "15" сентября  2023 года.