Техническое  задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году кресел-колясок c электроприводом в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* |  | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-04-01 |  | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) базовая и аккумуляторные батареи к ней | Требования Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий». Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Место поставки: Челябинская область Срок поставки: до 29 февраля 2024г; Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 4 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Российская Федерация ________________________________________________ (указать адрес места нахождения сервисной службы) Характеристики кресел-колясок с электроприводом Кресла-коляски для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимые в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресел-колясок должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресел-колясок и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресел-колясок инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».. Кресла-коляски должны управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED - индикаторов показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей или аналогом. При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). Кресла-коляски должны иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. Технические характеристики Ширина сиденья регулируемая - не менее 38 см и не более 56 см или иметь ширины: 40 см +/- 1 см, 42,5 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 47,5 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см, 55 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах**. Глубина сиденья – не более 52 см; Габаритная ширина коляски не менее 55 см и не более 73 см; Угол наклона основания сиденья должен быть не менее 2° и не более 6°; Максимальная скорость не менее 8 км/ч; Запас хода не менее 30 км; Грузоподъемность не менее 125 кг; Вес кресла-коляски не более 70 кг; Мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор-колес не менее 125 Вт каждый. Пульт управления должен иметь возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. Кронштейн, на котором установлен пульт управления, должен иметь регулировку по длине относительно подлокотника. Пульт управления должен иметь возможность программирования всех параметров. Рама кресел-колясок: - должны быть изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий; - должны складываться с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении. Спинка кресел-колясок: - должна иметь ремни натяжения; - иметь съемную распорку жесткости. Сидение кресел-колясок -должно быть выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой, должно быть усиленно нейлоновыми ремнями. Подлокотники кресел-колясок должны быть: - съемные или откидные; - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32 см; - должны быть оснащены защитными щитками; - на боковых поверхностях подлокотников должны быть светоотражающие элементы. Накладки подлокотников кресел-колясок: - должны быть из вспененного полиуретана. Подножки кресел-колясок должны быть: - быстросъемные; - поворотные; - регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), не менее 350 мм и не более 550 мм. Опоры для стоп должны быть: - откидные; - регулируемые по углу наклона; - оснащены упором для пятки. Задние и передние колеса должны иметь: - пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. - диски переднего и заднего колеса должны быть сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава; - вилки передних колес должны быть изготовлены из прочной стали и иметь регулировку по высоте не менее чем в 2х положениях. Кресла-коляски должны иметь два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 33 А/ч, 12V или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 17 А/ч, 12V, оснащенную мотор-колесами. Аккумуляторы должны находиться в пластиковом, легко съёмном боксе, оборудованном ручкой. Кресла-коляски должна быть оснащена светоотражающими элементами. Кресла-коляски должны быть укомплектована: - фиксирующим ремнем для туловища; - набором с инструментами; - зарядным устройством; - противопролежневой подушкой; - антиопрокидывателями (антиопрокидыватели должны быть съемными без каких-либо инструментов). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски с электроприводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов: - государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. N 1169 (М.: ИПК Издательство стандартов, 1996); - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 "Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. N 934-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2014); - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 "Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2176-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016); - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 "Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2177-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016). | 20 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 20 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

** Количество, ширина сиденья кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.

Требования к качеству, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Кресло-коляска должны быть приспособлена (доступна) для чистки и не должна удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресла-коляски, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресло-коляска должна удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых это устройство предназначено.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресло-коляски должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресла-коляски должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний». Если питание кресел-колясок отсутствует, оно должно автоматически остановиться или реагировать как-либо иначе, но безопасным способом.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям, определенным в ГОСТ Р ИСО 7176-9-2014 «Кресла-коляски. Часть 9. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом» в отношении дождливой погоды. Кресла-коляски должны сохранять работоспособность при воздействии дождя, пыли и снега.

Кресло-коляска должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски.  Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресла-коляски с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами».

В соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок» важно, чтобы устройства зарядки батарей, предназначенные для использования с креслами-колясками с электроприводом, были безопасны при нормальном использовании и при непредвиденном неправильном использовании. Существенно, чтобы выходные разъемы, предназначенные для использования конечным пользователем, были безопасными.

В соответствии с п. 6.1.2. ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 "Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок" батареи маркированы ясно и надежно с указанием:

а) наименования и/или торговой марки производителя;

б) исходного типа;

с) номинального напряжения;

d) номинальной емкости С5;

e) даты производства;

f) маркировки полярности рядом с каждой клеммой, как определено в ГОСТ Р МЭК 60254-2-2009.

На каждое кресло-коляску наносят маркировку по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», содержащую:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

На шинах колес кресло-коляски должна быть маркировка их размеров.

Кресло-коляска должна быть снабжена, по крайней мере, одним экземпляром инструкции для пользователя.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Руководство пользователя должно поставляться с каждым устройством зарядки батареи. Оно может быть объединено с руководством пользователя кресло-коляски. Руководство пользователя батареей кресло-коляски должно включать срок службы; информацию о гарантии; инструкцию по установке и техническому обслуживанию; если применимо, информацию, касающуюся работы при низких температурах и любые соответствующие меры предосторожности; меры предосторожности, относительно батареи как источнике взрывоопасного газа; информацию по продаже и сервису.

Упаковка кресло-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресло-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресло-коляски осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца.

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Сроки поставки Товара

Срок поставки Товара Получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара  до 29 февраля 2024 года, но не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок наступит позднее).