Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации - опора для ползания для детей-инвалидов, опора для сидения для детей-инвалидов, опора для лежания для детей-инвалидов, опора для стояния для детей-инвалидов - для обеспечения детей-инвалидов в 2023г.

Количество поставки товара: 110 штук.

Наименование товара

Опоры для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью должны быть изготовлены по ГОСТ.

Опоры должны изготавливаться по индивидуальным размерам ребёнка.

Опоры должны быть удобными в пользовании.

Опоры должны соответствует требованиям:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар находится в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11.5).

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Поставка Товара осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).

Требования к качеству товара.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс   40 С до минус 40 С.

Товар,  должен быть новый, и не иметь дефектов.

Требования к безопасности товара.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

На каждое изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Срок гарантии на товар – 1 год со дня передачи товара Получателю.

| Наименование товара | Описание и характеристики товара | Количество шт |
| --- | --- | --- |
| 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП, для поддержки и размещения ребенка в сидячем положении, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем. Опора для сидения должна обеспечивать возможность поэтапного перевода ребенка из положения лежа в положения сидя и в промежуточное положение полулежа за счет регулировки спинки и подножки. Опора для сидения представляет собой ортопедическое кресло на металлической раме с 4 колесами. Все колеса поворотные, задние колеса должны быть оснащены тормозами. На раму должна быть установлена съемная подножка с креплениями для ступней типа «сандалии», выполненными из прочного экологически чистого пластика. Крепления для ступней должны регулироваться по плоскости подножки в любом направлении. Подножка должна регулироваться по высоте и по углу наклона относительно сидения. Регулировка угла наклона подножки относительно сидения должна производиться не менее чем на 90 градусов. Ортопедическое кресло должно состоять из сидения и спинки со съемными мягкими подушками. Сидение опоры должно регулироваться по высоте и по углу наклона относительно пола. Глубина сидения должна быть в диапазоне в зависимости от типоразмера, минимальное значение глубины сидения должно быть не менее 20 см, максимальное значение – не более 40 см. включительно. Ширина сидения в зависимости от типоразмера опоры для сидения должна быть в диапазоне от не менее 32 см., до не более 47 см. включительно. Угол наклона сидения относительно поверхности пола должен иметь регулировку не менее 40 градусов. На сиденье должен быть закреплен съемный межбедренный клин (абдуктор) с возможностью регулировки положения относительно спинки и сиденья кресла. С обеих сторон сидения должны быть закреплены подлокотники, регулируемые по высоте. Спинка опоры для сидения должна иметь регулировку угла наклона относительно сидения в диапазоне от не более 90 градусов до не менее 120 градусов. Высота верхнего края спинки от сидения должен быть в диапазоне в зависимости от типоразмера опоры. Минимальное значение высоты верхнего края спинки от сидения не менее 30 см, максимальное - не более 52 см. включительно. Ширина спинки должна регулироваться у каждого типоразмера опоры при помощи съемных упоров ограничителей в диапазоне не менее 15 см., до не более 45 см. включительно. В случаях необходимости должна быть обеспечена регулировка спинки по ширине с помощью мягких упоров-ограничителей. Наполнение мягких элементов опоры для сидения должно быть изготовлено из высококачественного поролона, покрытие мягких элементов - экологически чистое, стойкое к многократной обработке традиционными моющими средствами. Для надежного закрепления ребенка в кресле должна быть предусмотрена система креплений в виде ремней. В комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте от сидения и расстоянию от спинки. При необходимости опора для сидения должна быть укомплектована съемным подголовником, регулируемым по высоте, устанавливаемым на спинку. Максимальный вес пациента (максимальная грузоподъемность) не менее 70 кг. | 50 |
| 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями, должна обеспечивать удерживание ребенка в вертикальном и горизонтальном положениях, а так же в промежуточных положениях по углу наклона с поддержкой сзади (положение "лежа на спине"). Опора для стояния должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры должны производиться без применения дополнительного инструмента. В комплект поставки должна входить пошаговая инструкция для сборки опоры. Опора для стояния должна представлять собой металлическую раму на колесном основании, с поворотным ложем, со съемными подушками, подножкой со стоподержателями, съемными столиком, абдуктором и системой креплений. Задние колеса основания опоры должны быть оснащены стояночными тормозами. Механизм изменения угла наклона поворотного ложа должен быть реализован за счет телескопической направляющей с запорным механизмом, позволяющей закреплять поворотное ложе под необходимым углом наклона в диапазоне от 90 до 180 градусов относительно пола - от вертикального до горизонтального положения. . Количество положений ложа по углу наклона не менее 7 см. Длина ложа в зависимости от типо-размера опоры для стояния должна быть не менее 90 см. и не более 175 см. Ширина ложа не менее 40 см. и не более 55 см. Снизу ложа должна быть установлена площадка с пластиковыми креплениями для ступней типа «сандалии», регулируемыми по плоскости подножки в любом направлении. На ложе должен крепиться съемный абдуктор, регулируемый по высоте, съемная подушка под спину, регулируемые по высоте крепления для голеней, регулируемые по высоте и длине тазобедренный и грудной ремни, съемные грудные ограничители регулируемые по ширине. В комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по углу наклона, по высоте и расстоянию до ложа опоры. При необходимости опора для стояния должна быть оснащена съемными упорами для поддержания головы (подголовником). Вес изделия не более 26 кг. Максимальный вес пациента не менее 120 кг. | 50 |

| 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора предназначена реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями, в т.ч. ДЦП как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Опора должна представлять собой полностью разборную конструкцию: основа на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более 65 х 58 х 31 см. Регулировка высоты от уровня пола не менее 16 см., до не более 28 см. Регулировка угла наклона ложа в диапазоне от -30 до +30 градусов. Ширина ложа не менее 30 см, вес изделия не более 4 кг. Максимальный вес пользователя - не более 30 кг. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов | Предназначена для первичных реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами, коррекции патологических поз, позиционной терапии в процессе комплексной реабилитации. Опора может являться средством подготовки ребенка к обучению первичным двигательным навыкам (самостоятельное переворачивание в разные стороны и др.), получению познавательных навыков и тактильных ощущений. Опора для лежания должна быть предназначена для пациентов с максимальным ростом не менее 150 см и максимальным весом не менее 80 кг, поставляться не менее чем в 3 типоразмерах. Опора должна состоять из основания (рамы) на колесах со стояночными тормозами, деревянных боковин, сидения-ложа, регулируемой спинки, грудного и тазобедренного ремней (креплений), трех мягких модулей различной формы. Должны осуществляться регулировки наклона спинки относительно сидения-ложа. Высота сидения-ложа над полом должна быть в диапазоне от 25 до 27 см. Длина сидения-ложа в зависимости от типоразмера опоры должна быть в диапазоне от 90 см до не менее 150 см включительно. Глубина сидения-ложа в зависимости от типоразмера опоры должна быть в диапазоне от 30 см до не более 45 см. На ложе должен быть закреплен мягкий матрас, покрытый прочным материалом, допускающим многократную гигиеническую обработку. Толщина матраса - не менее 3 см. Спинка опоры должна иметь возможность регулировки по углу наклона от вертикального до горизонтального (на 90 град.) с возможностью установки в любом промежуточном положении. Длина спинки в зависимости от типоразмера опоры должна быть в диапазоне от 90 см до не менее 150 см. Ширина (высота) спинки в зависимости от типоразмера опоры должна быть в диапазоне от 30 см до не более 45 см. На спинке должен быть закреплен мягкий матрас, толщиной не менее 3 см, покрытый прочным материалом, допускающим многократную гигиеническую обработку. В комплект поставки должны входить мягкие абдукционные модули в составе: мягкий модуль в виде квадрата, мягкий модуль в виде треугольника, мягкий модуль в виде трапеции. Вес опоры для лежания не более 20 кг. | 5 |
| ИТОГО: |  | 110 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| Срок поставки | В течении 30 календарных дней с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| --- | --- |
| Место поставки | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства инвалида. |