ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Наименование объекта закупки выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности (протеза кисти с микропроцессорным управлением) в 2024 году.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Количество изделий: 1 шт.

ОКПД2: 32.50.22.121.

КТРУ – отсутствует.

Сведения об объекте закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 8-04-01 Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 32.50.22.121/ - /03.28.08.04.01 | 1 | шт. | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Протез при частичной ампутации кисти с отсутствием 5 пальцев. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи, составная. Внутренняя приемная гильза должна быть из силикона медицинского назначения, несущая гильза - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Управление протезом должно осущетвляться с помощью миодатчиков ЭМГ, использующих напряжение, снимаемое с мышц культи пользователя, или при помощи резистивных датчиков давления FSR.. Протез должен состоять из комплекта 5 активных пальцев с микропроцессорным управлением VINCENTpartial 3+ active (комплект Vp3+_Aluminium_4 Finger + VINCENTthumb3+_active_alu VINCENTpartial_4_1 Thumb) или эквивалент. Пальцы должны закрепляться на несущей гильзе и обеспечивать активный схват, раскрытие, удержание предметов 5-ю пальцами. Большой палец должен быть с электромеханической подвижностью на сгибание-разгибание и механической подвижностью на приведение-отведение, 2-5 пальцы – с подвижностью в пястно-фаланговом и в среднем суставах. Указательный палец должен быть оснащен функцией управления мульти-тач-дисплеями. Кисть должна быть пыле-влагозащищенная и обладать вибротактильным осязанием. Аккумуляторная система должна состоять из 2-4 тонких гибких литий полимерных ячеек с возможностью коррекции формы под профиль силовой приёмной гильзы. В комплект к протезу должно входить зарядное устройство, работающее от промышленной сети 220в., а также от внешнего зарядного устройства (пауэрбанк). Крепление анатомическое (за счет формы приемной гильзы). Косметическая оболочка отсутствует. Тип протеза: постоянный. |

Требования к качеству.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 59544-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология;

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 56137-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления;

- ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения".

Требования к условиям исполнения контракта:

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика.

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнению работ, оказанию услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок на протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти- 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.

Гарантийный срок на комплект пальцев – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.