Техническое задание

для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам слуховых аппаратов в 2023 году»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат аналоговый сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 138 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 76 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый сверхмощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 10 | 8022,00 | 80220,00 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 124 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 50 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый средней мощности должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 6 | 6658,00 | 39948,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 80 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 4,8 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; - Цифровой аудио вход; Слуховой аппарат для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов должен иметь следующие функциональные характеристики: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с разбиением воспроизводимого диапазона частот на не менее чем 8 частотных каналов; Иметь количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Предоставлять выбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Автоматически анализировать звуковую обстановку и устанавливать соответствующие ей оптимальные параметры работы слухового аппарата; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 30 | 20696,00 | 620880,00 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 134 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый мощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 7 | 6864,00 | 48048,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 142 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,1 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Слуховой аппарат должен иметь следующие функциональные характеристики: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с разбиением воспроизводимого диапазона частот на не менее чем 20 частотных каналов; Иметь количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Автоматически анализировать звуковую обстановку и устанавливать соответствующие ей оптимальные параметры работы слухового аппарата; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять резкие, импульсные звуки; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 60 | 14000,00 | 840000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 132 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 71 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,5 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Беспроводным способом синхронно регулировать усиление и переключать программы прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Иметь функцию приоритета речевого сигнала; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 30 | 17000,00 | 510 000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 70 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 6,5 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата. | 40 | 15600,00 | 624000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 122 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 66 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 5,8 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Беспроводным способом синхронно регулировать усиление и переключать программы прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Автоматически выбирать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; добавить Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 30 | 17500,00 | 525000,00 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 123 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 60 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,2 – 7,0 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата. | 20 | 15392,00 | 307840,00 |
| Итого |  |  | 233 |  | 3 595 936,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 595 936 (Три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей  00 копеек.

Место поставки товара – г. Кострома и (или) Костромская область по месту нахождения пунктов выдачи.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «17» ноября 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующего стандарта:

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не было осуществлено замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц.

Требования к упаковке, поставке Товара

Упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.