**Описание объекта закупки.**

**Поставка в 2022 году цифровых слуховых аппаратов заушных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ МЕНЕЕ 125 и НЕ БОЛЕЕ 130 дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ МЕНЕЕ 60 дБ  Диапазон частот НЕ УЖЕ 0,1 – 5,5 кГц (включительно)  Количество каналов цифровой обработки НЕ МЕНЕЕ 4  Количество программ прослушивания должно быть НЕ МЕНЕЕ 4  Должны быть следующие функции:  - автоматическая направленность микрофонов;  - шумоподавление;  - динамическое подавление обратной связи;  - телефонная катушка;  - возможность подключения FM – систем;  - память (мониторинг);  - регулятор громкости с функцией заглушения;  - индикатор переключения программ (программируемый);  - индикатор разряда батарейки. | штука | 200 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ МЕНЕЕ 130 и НЕ БОЛЕЕ 135 дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ МЕНЕЕ 65 дБ  Диапазон частот должен быть НЕ УЖЕ 0,1 – 5,5 кГц (включительно)  Тип обработки цифрового сигнала должен быть бесканальным  Количество программ прослушивания должно быть НЕ МЕНЕЕ 3-х  Должны быть следующие функции:  - адаптивная направленность;  - адаптивное шумоподавление;  - возможность открытого протезирования;  - автоматическая программа переключения в режим телефона;  - кнопка переключения программ. | штука | 100 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ БОЛЕЕ 125  Максимальное усиление должно быть НЕ БОЛЕЕ 60  Диапазон частот НЕ УЖЕ 0,1 – 6,0 кГц (включительно)  Количество каналов цифровой обработки НЕ МЕНЕЕ 4  Количество программ прослушивания должно быть НЕ МЕНЕЕ 4  Должны быть следующие функции:  - автоматическая направленность микрофонов;  - шумоподавление;  - динамическое подавление обратной связи;  - телефонная катушка;  - возможность подключения FM – систем;  - память (мониторинг);  - регулятор громкости с функцией заглушения;  - индикатор переключения программ (программируемый);  - индикатор разряда батарейки.  Настройка должна осуществляться не триммерами, а специализированной компьютерной программой. | штука | 100 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ БОЛЕЕ 130 дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ БОЛЕЕ 65 дБ  Диапазон частот НЕ УЖЕ 0,1 – 6,0 кГц (включительно)  Тип обработки цифрового сигнала должен быть бесканальный.  Должны быть следующие функции:  - количество программ НЕ МЕНЕЕ 3-х;  - адаптивная направленность;  - адаптивное шумоподавление;  - возможность открытого протезирования;  - автоматическая программа переключения в режим телефона;  - кнопка переключения программ. | штука | 100 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | Максимальный ВУЗД 90 должен быть НЕ БОЛЕЕ 125 дБ  Максимальное усиление должно быть НЕ БОЛЕЕ 55 дБ  Диапазон частот НЕ УЖЕ 0,1 – 6,0 кГц (включительно)  Должны быть следующие функции:  Количество каналов цифровой обработки НЕ МЕНЕЕ 4  Количество программ прослушивания НЕ МЕНЕЕ 4  Должны быть следующие функции:  - телефонная катушка;  - система динамического подавления обратной связи;  - возможность подключения FM – систем;  - шумоподавление;  - регулятор громкости с функцией заглушения. | штука | 10 |
|  |  | ИТОГО: |  | 510 |

**Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара:** Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУДЗ, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ.) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2сс (измерения для 2-х кубовой камеры).

Слуховые аппараты соответствуют ГОСТу Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» ГОСТу Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТу Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТу ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТу ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТу ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Товар новый.

Комплектность слухового аппарата:

- элемент питания – 1шт.;

- вкладыш стандартный – 1шт.

**Транспортирование, условия хранения Товара:** Транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40°С, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Условия хранения слуховых аппаратов - в упаковке изготовителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

**Упаковка Товара:** Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.