Описание объекта закупки

1. Предмет торгов (запроса котировок в электронной форме) и государственного контракта

Запрос котировок в электронной форме на поставку технических средств реабилитации – кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП.

2. Требования к качеству оказываемых услуг (нормы, правила, стандарты)

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

3. ОКПД 2 – 32.50.22.129.

4. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик Обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

5. Сроки (график) поставки товаров, их последовательность

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки в 2023 году | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | В течение 20 календарных дней от даты заключения контракта | 20 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30 ноября 2023 года. Срок действия контракта по 29 декабря 2023 года.

6. Перечень и объем товаров, работ, услуг

| - № - п/п | - Наименование Товара | - Описание функциональных и технических характеристик | - Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Подлокотники – наличие. - Подголовник – наличие. - Фиксация тела – наличие. Кресло-стул должен иметь ширины сиденья: 40 см +/-1 см, 45 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 и поставляться в 3 типоразмерах. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя; - В комплект поставки должны входить: - -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. Наличие регистрационного удостоверения. (указать в заявке). Страна происхождения товара (указать в заявке). Участник при подаче ценовой информации может указать дополнительные функции. | - 20 |
| - ИТОГО: |  |  | - 20 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – кресло-стул): техническое средство реабилитации предназначено для использования инвалидами (далее – Получатели) в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения самостоятельно и с помощью сопровождающего лица.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

Эргономика кресел-стульев должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ IS0 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011 и ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 (п.6.1 ГОСТ Р 57766-2017).

Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека (п.6.2 ГОСТ Р 57766-2017).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя) с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации (п.6.3 ГОСТ Р 57766-2017).

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 (п.6.4 ГОСТ Р 57766-2017).

Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей (п.6.7 ГОСТ Р 57766-2017).

Кресла-стулья (кроме кресел-стульев без колес) должны быть оборудованы стояночной и при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку (п. 5.1.2.13 ГОСТ Р 57766-2017).

Кресло-стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением Получателя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017, ГОСТ Р 50444-2020.

На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969-67, на которой должны быть указаны:

•    товарный знак предприятия-изготовителя;

•    обозначение типа (модели) кресла-стула;

•    обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;

•    дата изготовления (год, месяц);

•    надпись о стране происхождения товара;

•    номер регистрационного удостоверения.

Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192-96.

В комплект должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание в течение срока службы.

Упаковка должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

На каждый товар должен быть установлен срок службы. Срок службы товара указать при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.)