Описание объекта закупки

поставка технических средств реабилитации -  опор для ползания, сидения,

лежания, стояния в 2024 году

Наименование товара, работ, услуг:

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опоры классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к техническим и функциональным характеристикам:

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов. Быть устойчивыми к дезинфекции.

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов. Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Опорные элементы выполняют так, чтобы обеспечить (по возможности) равномерное давление на ткани тела пользователя. Должны быть приняты меры для облегчения давления или рассредоточения нагрузки на тело пользователя регулирование положения сидящего пользователя.

Наличие регистрационных удостоверений на поставляемую продукцию обязательно.

Требования к размерам, упаковке:

В комплект поставки должно входить: опора, упаковочная коробка, инструкция по применению на русском языке.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества:

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к месту, срокам и условиям поставки:

Срок поставки: до 15.09.2024.

Поставка товара в субъект Российской Федерации всего объема товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

Способ доставки товара: Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в пунктах выдачи.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Технические характеристики / требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-06-01 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания используется для обучения навыкам ползания детей с различными патологиями, укрепления мышц, улучшения контроля положения головы. Высота крепления над полом регулируется в зависимости от роста ребенка. Опора должна располагаться на четырех колесах, два из которых должны иметь тормоза. Угол наклона крепления может изменяться в диапазоне не менее чем от 0 и не более чем до 30 градусов. Опора должна поставляться не менее чем в 3 размерах. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 12 |
| 6-07-01 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, для поддержки и размещения ребенка в сидячем положении, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем. Опора должна располагаться на четырех колесах, два из которых должны иметь тормоза. Опора должна быть снабжена подлокотниками, регулируемыми по высоте, столиком и мягким подголовником. Опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов. Угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов. Опора должна поставляться не менее чем в 4 размерах. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 55 |
| 6-08-01 | Опора для лежания для детей -инвалидов | Предназначена для первичных реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами, коррекции патологических поз, позиционной терапии в процессе комплексной реабилитации. Опора может являться средством подготовки ребенка к обучению первичным двигательным навыкам (самостоятельное переворачивание в разные стороны и др.), получению познавательных навыков и тактильных ощущений. Опора должна состоять из основания (рамы) на колесах со стояночными тормозами, боковин, сидения, регулируемой спинки, грудного и тазобедренного ремней (креплений), мягких модулей. Должны осуществляться регулировки наклона спинки относительно сидения-ложа. На ложе должен быть закреплен мягкий матрас. Длина сидения-ложа в зависимости от размера опоры должна быть в диапазоне от 90 см до 150 см включительно. Ширина (высота) спинки в зависимости от размера опоры должна быть в диапазоне от 30 см до 45 см. Спинка опоры должна иметь возможность регулировки по углу наклона от вертикального до горизонтального положения. В комплект поставки должны входить мягкие абдукционные модули. Опора для лежания должна поставляться не менее чем в 3 размерах. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 12 |
| 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями, обеспечения правильного положения тела, предупреждения и корректировки патологических поз, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем, формирования чувства равновесия, адаптации к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Опора для стояния должна представлять собой платформу для тела, расположенную на металлической поворотной раме, установленной на металлическом 4-х колесном основании. Опора должна быть оборудована подножкой с креплениями для ступней типа "сандалии" и крепежными ремешками, съемным столиком, абдуктором и системой креплений. Все колеса должны быть поворотные, не менее 2-х колес должны быть оснащены стояночным тормозом. Опора для стояния должна быть разборной для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры должны производиться без применения дополнительного инструмента. В комплект поставки должна входить пошаговая инструкция для сборки опоры. Опора для стояния должна поставляться не менее чем в 4-х типоразмерах. В конструкции каждого типоразмера опоры должны быть предусмотрены следующие основные характеристики: - регулировка положения ступней должна производиться независимо друг от друга, с закреплением выбранного положения; - регулировка съёмного столика по углу наклона, по высоте и расстоянию до платформы для тела; - регулировка по высоте и длине тазобедренного и грудного креплений. Платформа для тела должна быть выполнена из высококачественной фанеры. На платформе для тела должны быть расположены съемная подушка под спину, регулируемые по высоте крепления для голеней, съемные грудные ограничители, регулируемые по ширине, регулируемые по высоте и длине крепления для голеней, регулируемые по высоте и длине тазобедренный и грудной ремни. Наполнение мягких элементов опоры для стояния должно быть изготовлено из высококачественного поролона. Вес изделия в сборе, в зависимости от типоразмера, должен быть не более 25 кг. В комплект поставки должны входить: паспорт изделия (на русском языке), гарантийный талон. | 10 |
| 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна представлять собой механическую переднеопорную конструкцию, с возможностью перехода из положения лежа на животе в вертикальное положение, позволяющая ребенку находиться в положении от наклонного, до строго вертикального, с жестким закреплением выбранного промежуточного положения. Опора для стояния должна состоять из 4-х колесного основания, металлической поворотной стойки, на которой установлены ложе с мягкой подушкой, подножки с пластиковыми стоподержателями, коленного модуля, абдуктора, столика, комплектов боковых упоров с фиксирующими ремнями для крепления тела. Все колеса должны быть поворотные, не менее 2-х из них должны быть оснащены стояночным тормозом. Опора для стояния должна поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах. В конструкции каждого типоразмера опоры должны быть предусмотрены следующие основные характеристики: - регулировка положения ступней с закреплением выбранного положения; - регулировка угла наклона ложа должна осуществляться не менее чем на 45 градусов от вертикали; - количество фиксируемых положений по углу наклона должно быть не менее 8-ми; - регулировка столика по углу наклона; - регулировка столика по расстоянию до стоподержателей в диапазоне от не более 60 см и до не менее 100 см, в зависимости от типоразмера; - регулировка ширины ложа при помощи боковых упоров ограничителей в диапазоне от не менее 15 см до не более 40 см, в зависимости от типоразмера; - регулировка коленных креплений по высоте и ширине; - регулировка положения межбедренного клина (абдуктора) по высоте от стоподержателей должна производиться в диапазоне от не менее 15 см до не более 65 см, в зависимости от типоразмера. Опора для стояния должна быть оснащена подножкой, с пластиковыми креплениями для ступней типа «сандалии» с задними упорами и крепежными ремешками (стоподержатели). Столик должен быть огражден бортиком не менее чем с трёх сторон, а щель между столиком и ложем должна быть закрыта специальной подушкой, закрепленной на столике. Боковые упоры-ограничители должны быть несъемные, для обеспечения безопасной поддержки пользователя. Максимальные габаритные размеры опоры для стояния (длина х ширина х высота) должны быть не более 110 х 65 х 105 см. Вес изделия в сборе, в зависимости от типоразмера, должен быть не более 20 кг. Максимально допустимая нагрузка на опору должна быть не менее 35 кг. В комплект поставки должны входить: паспорт изделия (на русском языке) и гарантийный талон. | 10 |
| 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния должна представлять собой многофункциональное устройство для переднеопорного и заднеопорного положения. Опора должна быть расположена на металлической раме, на 4 - х поворотных колесах с тормозами. Конструкция опоры должна позволять фиксировать ребенка в положении «лежа на животе» - с поддержкой спереди или «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в любом промежуточном положении, используя пневмопривод, обеспечивая поддержку правильной позы и удерживание ребенка в необходимом положении по углу наклона. В конструкции каждого типоразмера опоры должны быть предусмотрены следующие основные характеристики: - наклон ложа от 90 до 180 градусов с возможностью остановки в любом промежуточном положении; - модульная конструкция ложа, все модули и мягкие элементы съемные; - широкие возможности регулировок, позволяющие адаптировать изделие ко всем пациентам с учетом антропометрических данных и индивидуальных особенностей; - съемные столы для переднеопорного и заднеопорного положения, регулируемые по углу наклона и расстоянию от поворотного ложа. При этом каждый из столиков должен быть оснащён бортиком, предотвращающим падение предметов со стола. - бедренный модуль с мягкой съемной подушкой и боковыми ограничителями; - съёмная бедренная секция для поддержки таза, регулируемая по ширине и глубине; - грудной модуль с мягкой съемной подушкой и боковыми ограничителями; - промежуточный модуль с мягкой съемной подушкой; - съемные регулируемые по ширине боковые ограничители с мягкими накладками; - регулируемые грудной и бедренный ремни с мягкими накладками; - съемный регулируемый по высоте подголовник адаптируемый под форму головы пользователя; - съемный регулируемый абдуктор; - подножка, регулируемая по высоте, с регулируемыми стоподержателями. - съемная секция с системой крепления голеней. В комплект опоры должны входить: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон Подбор опоры для стояния должен осуществляться индивидуально под рост пользователей. | 20 |

*Приказ от 13.02.2018. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р.