Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к аукциону в электронной форме на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году

1. Наименование объекта закупки: поставка кресел-стульев с санитарным оснащением в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году.

2. Цель закупки: определение поставщика на поставку кресел-стульев с санитарным в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году  в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Основные технические характеристики: - рама кресла-стула должна быть изготовлена из металлических либо иных высокопрочных материалов с антикоррозийным покрытием; - должна быть предусмотрена регулировка высоты; - должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика; - должны быть предусмотрены стояночные тормоза, которые позволяли бы, при необходимости, зафиксировать кресло-стул в стационарном положении. Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 40 см +/- 1 до не более 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных инвалидов). Количество кресло-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Грузоподъемность не менее 100 кг. | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |
| 2 | - | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Основные технические характеристики: - рама кресла-стула должна быть изготовлена из металлических либо иных высокопрочных материалов с антикоррозийным покрытием; - должна быть предусмотрена регулировка высоты; - стульчак должен быть с накладной крышкой и съёмным ведром, изготовленным из прочного легко моющегося пластика или должно быть наличие съёмного санитарного ведёрка с крышкой (пластик), съёмного стульчака с крышкой (пластик); Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 40 см +/- 1 до не более 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных инвалидов). Количество кресло-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Грузоподъемность не менее 100 кг | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |
|  |  | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) повышенной грузоподъемности представляет собой удобное приспособление, предназначенное для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Основные технические характеристики: - рама кресла-стула должна быть изготовлена из металлических либо иных высокопрочных материалов с антикоррозийным покрытием; - должна быть предусмотрена регулировка высоты; - съемное туалетное устройство должно быть с откидной крышкой или должен быть фекальный приемник с крышкой; - должны быть предусмотрены резиновые наконечники на кресло-стул. Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 55 см +/- 1 до не более 65 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных инвалидов). Количество кресло-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Грузоподъемность не менее 150 кг. | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |
|  |  | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначено для использования инвалидами с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Основные технические характеристики: - рама кресла-стула должна быть изготовлена из металлических либо иных высокопрочных материалов с антикоррозийным покрытием; - должны быть предусмотрены съемные или откидные подножки; - должно быть предусмотрено сиденье туалетное с судном; - должен быть оснащен ручками для сопровождающего лица; - должны быть предусмотрены стояночные тормоза, которые позволяли бы, при необходимости, зафиксировать кресло-стул в стационарном положении; Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья от не менее 42 см +/- 1 до не более 50 см +/- 1 см и должны поставляться не менее чем в 3-х типоразмерах (в зависимости от антропометрических данных инвалидов). Количество кресло-стульев в зависимости от ширины сиденья должно определяться в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика. Грузоподъемность не менее 100 кг. | Штука | Невозможно определить количество ТРУ (п. 24 ст. 22 44-ФЗ) |

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 октября 2024 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 29 ноября 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Кресла-стулья с санитарным оснащением - технические средства реабилитации, предназначены для лиц с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в качестве санитарно-гигиенического средства (передвижная опора для стандартного унитаза с сиденьем и съемным судном).

Кресла-стулья представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудования медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к качеству и безопасности Товара

Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Кресла-стулья должны быть изготовлены из металлических либо иных высокопрочных материалов с защитно-декоративным покрытием, устойчивым к дезинфицирующим растворам и позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.

Товары должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

В комплект поставки должны входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание Товара.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» и ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудования медицинские. Общие технические требования».

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

6. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-стульев.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-стульев (входящие в состав кресел-стульев), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

# Footnotes

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона