Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2023 году кресел-колясок активного типа для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| 1 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.000 | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-03-01 | Назначение | для самостоятельного передвижения или с сопровождающим в помещениях или на улице по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий |  | 15 |
|  |  |  | Материал изготовления рамы кресла-коляски | выполнена из труб стального сплава |  |  |
|  |  |  | Вид рамы кресла-коляски | складывается и раскладывается без инструментов |  |  |
|  |  |  | Конструкция кресла-коляски | обеспечивает комфортное положение пользователя, длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений |  |  |
|  |  |  | Материал сидения и спинки | прочный, не растягивающийся и допускающий многократную гигиеническую обработку |  |  |
|  |  |  | Подушка | имеет чехол | высота не менее 5 см |  |
|  |  |  | Поверхность спинки | имеет мягкую накидку, с светоотражающей лентой снизу |  |  |
|  |  |  | Спинка кресла-коляски | оснащена ручками, на которых установлены резиновые грипсы |  |  |
|  |  |  | Задние колеса (ведущие) | быстросъемные с алюминиевым ободом и обручем, с пневматическими шинами |  |  |
|  |  |  | Диаметр задних колес |  | не менее 61 см |  |
|  |  |  | Передние колеса | на литой шине |  |  |
|  |  |  | Диаметр передних колес |  | не менее 12,5 см |  |
|  |  |  | Защитные круги на спицы с рисунком, (исключают попадание пальцев рук в спицы задних колес) | наличие |  |  |
|  |  |  | Тормоза | Рычажные, облегченные из алюминиевого сплава. |  |  |
|  |  |  | Грязезащитные боковые щитки | откидные, облегченные, выполненные из алюминиевого сплава |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | отсутствуют |  |  |
|  |  |  | Мягкая защита установленная на передние трубы рамы со светоотражающей лентой, смягчающая возможные удары от столкновения с препятствиями | наличие |  |  |
|  |  |  | Опорная площадка для ног | наличие |  |  |
|  |  |  | Регулировка опорной площадки для ног | верх вниз по диагонали | не менее 10 см с шагом 2.5 см |  |
|  |  |  | Ремень для фиксации ног | наличие |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона спинки | до 4 градусов за счет перестановки приемной втулки в верхнее положение адаптера |  |  |
|  |  |  | Высота спинки |  | не более 35 см |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 36, 38, 40, 42, 44, 46 см. Предоставляется в ассортименте в 6 типоразмерах**. |  |  |
|  |  |  | Общая габаритная ширина |  | не более 68 см |  |
|  |  |  | Габаритная длина |  | не более 100 см |  |
|  |  |  | Масса пользователя | до 100 кг |  |  |
|  |  |  | Общий вес коляски | зависит от ширины сидения | не более 14,5 кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - насос; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| ИТОГО | 15 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на кресло-коляску активного типа (для инвалидов и детей – инвалидов) – 4 года.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Кресла-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресел-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресла-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-колясок должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресел-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2. Поворотные колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий.

Документация, предоставляемая изготовителем кресел-колясок, согласно п.7 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресла-коляски, и должна включать:

а) паспорт кресла-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресла-коляски (например, максимальная масса пользователя  кресла-коляски);

г) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресла-коляски и для замены деталей;

д) инструкцию для пользователя на русском языке.

Согласно п.8 ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на  каждую кресло-коляску должна быть нанесена  маркировка,  содержащая:

- наименование и  адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

На шинах колес кресел-колясок должна быть нанесена маркировка с обозначением их размера.

Упаковка кресел-колясок должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляется крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара   до 28 апреля 2023 года.

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи";

# Footnotes

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.