Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка  кресел-колясок для детей-инвалидов

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар  новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  промышленным способом.

2.Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Требования к  количеству поставляемого Товара – Объем подлежащего к поставке товара невозможно определить.

4. Условия передачи определяются Заказчиком.

5. Максимальное значение цены контракта: 2 000 000 (Два  миллиона)  руб.  00 коп.

|  | Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.07.01.02.05 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Отсутствует в КТРУ | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки (для комнатной и прогулочной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Шт. |
| 2 | 01.28.07.02.02.05 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Отсутствует в КТРУ | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки (для комнатной и прогулочной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Шт. |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Кресло-коляски для инвалидов и детей-инвалидов прогулочные и комнатные - техническое средство реабилитации, предназначенное для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для использования в помещениях и на дорогах с твердым покрытием при правильной фиксации тела в положении сидя и полулежа. Коляски обеспечивают ребенку безопасное, комфортное и стабильное положение, предотвращает дальнейшее развитие костных деформаций. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.

Требования к качеству

Поставщик поставляет 	кресла-коляски,         имеющие         действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Осуществление монтажа и наладки поставляемых кресел-колясок производится Поставщиком.

Обучение инвалидов правилам пользования и обслуживания производится Поставщиком.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Кресло-коляска                 соответствует         требованиям государственных    стандартов, технических    условий    на    кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска    новая    (не    бывшая    ранее    в употреблении), свободна от прав третьих лиц.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем

акта приема-передачи Товара.