Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ЭА.88-23

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (слуховых аппаратов) для обеспечения ими в 2023 году

| Наименование товара | Технические характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 139 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 79 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,0 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; - Индикатор режимов работы слухового аппарата; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически формировать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой слухом низкочастотной области; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавлять шумы низкого уровня; Беспроводным образом синхронно изменять программы прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Информировать пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 20 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 80 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,1 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 20 каналов Количество пользовательских программ прослушивания: не менее 6 Режим тиннитус маскер; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; in-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Поддержка подключения FM-систем; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; | 60 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 134 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 68 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания:- не менее 3; Защита от пыли и влаги; Система приоритета речевого сигнала; Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Подавление шумов низкого уровня; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; in-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 20 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 70 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 6,5 кГц; - Индукционная катушка; - Регулятор усиления; - Переключатель программ прослушивания; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом. | 80 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не более 127 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 49 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,5 кГц; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество пользовательских программ прослушивания: не менее 3 Подавлять шумы низкого уровня; Иметь систему приоритета речевого сигнала; Иметь возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивно подавлять акустический сигнал обратной связи при его возникновении; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Поддерживать подключение и использование устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; Иметь in-situ аудиометрию - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Иметь звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; | 30 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 121 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 60 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 7,0 кГц; - Индукционная катушка; - Регулятор усиления; - Переключатель программ прослушивания; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на не менее чем 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; | 58 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 125 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 55 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 7,5 кГц; - Индукционная катушка; - Регулятор усиления; - Переключатель программ прослушивания; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически регулировать интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шумы низкого уровня; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом | 50 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный для детей-инвалидов (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,0 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Сжатие высокочастотных звуков и перемещение в область слышимых пациентом частот – наличие Педиатрическая формула настройки – наличие; Адаптивная система шумоподавления - наличие; Адаптивное подавление акустической обратной связи - наличие; Автоматическая настройка параметров слухового аппарата в зависимости от окружающей обстановки - наличие; Адаптивная направленность - наличие; in-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости – наличие; Бинауральная синхронизация регулировки громкости и переключения программ - наличие; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату – наличие; Водостойкость - наличие; Программа переключения в режим телефон - наличие; Информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата - наличие; | 12 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности для детей-инвалидов (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 123 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не более 63 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,5 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам объекта закупки: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее чем 12 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Система микрофонов с многоканальной адаптивной направленностью – наличие; Адаптивное подавление обратной акустической связи – наличие; Адаптивная система шумоподавления – наличие; Педиатрическая формула настройки – наличие; Беспроводная бинауральная синхронизация переключения программ и регулировки громкости – наличие; Функция подавления шума ветра – наличие; Автоматическая программа настройки параметров слухового аппарата в зависимости от окружающей обстановки – наличие; Индукционная телефонная катушка – наличие; Автоматическая программа переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном – наличие; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата – наличие; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату – наличие; Снижение шумов микрофона и шумов низкого уровня – наличие; Звуковое сопровождение режимов работы – наличие; | 3 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный (Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости) | Слуховой аппарат аналоговый мощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь требования к техническим характеристикам: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 134 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ Частотный диапазон: не уже 0,15 – 4,5 кГц. Слуховой аппарат аналоговый мощный должен иметь требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии АРУ; переключатель режимов работы слухового аппарата (М-Т-О); катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 2 |
| Итого |  | 335 |

Требования к безопасности товара:

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Качество изготавливаемого Товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-	ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

-	ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

-	ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

-	ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-	ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

-	ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Качество слуховых аппаратов должно быть подтверждено документами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, регистрационные удостоверения на Товар, в случае, если Товар подлежит сертификации, регистрации в установленном порядке).

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области право выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства получателя (месту пребывания, фактического проживания), в том числе службой доставки (почтовым отправлением), в пунктах выдачи).

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев. Срок пользования Товаром не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.