Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

Описание объекта закупки

Поставка ходунков с дополнительной фиксацией тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП)

| Наименование Товара, модель Товара (при наличии), страна происхождения Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| 6-10-06. Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) предназначены для инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, при которых они сохраняют равновесие, но лишены возможности самостоятельно ходить. Ходунки для детей-инвалидов с ДЦП, должны учитывать особые потребности пользователя с учетом анатомического дефекта и/или функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены приспособлениями для фиксации различных частей тела в правильном положении. Все приспособления должны легко крепиться и сниматься. Все фиксаторы должны регулироваться по нескольким параметрам для точной подгонки ходунков под анатомические особенности пользователя. Регулировки должны осуществляться и при нахождении пользователя в ходунках. Рама должна быть изготовлена из прочного легкого, устойчивого к коррозии материала. - рама должна регулироваться по высоте. - в конструкции рамы должны быть предусмотрены четыре литых колеса с индивидуальными тормозами, имеющими несколько блокировок для обеспечения безопасности пользователя; - должна быть предусмотрена блокировка колеса, позволяющая ходункам передвигаться только прямо вперед или назад; - рама ходунков должна складываться без использования инструмента. - должен быть предусмотрен мягкий фиксатор грудной клетки для поддержки туловища в требуемом положении; высота фиксатора, угол его крепления и объем должны регулироваться; - комплектация ходунков должна предусматривать подлокотники; для максимального соответствия потребностям пользователя подлокотники должны регулироваться в пяти плоскостях: высота, ротация, угол, расстояние по отношению к телу и вперед-назад; подлокотники должны иметь возможность использоваться как вспомогательное средство для поддержания веса пользователя, в том числе с наклоном вперед, как вспомогательное средство для контроля положения туловища и головы для фиксации в требуемом положении; - нескользящие рукоятки должны регулироваться по высоте и глубине установки; - должен быть предусмотрен мягкий фиксатор таза (поддерживающие трусики) для обеспечения оптимального положения тела для обучения ходьбе; фиксатор должен качаться в такт движения пользователя и позволять перекладывать вес с одной ноги на другую; - должны быть предусмотрены фиксаторы бедер, которые должны регулироваться по горизонтали и по вертикали, должны предотвращать скрещивание ног и вращение тела внутри ходунков, обеспечивая абдукцию и помогать держать вес на ногах; - должны быть предусмотрены фиксаторы голеностопов с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и по расстоянию между голеностопами; - должна быть предусмотрена регулировка нагрузки на ноги; Технические характеристики: Ходунки поставляются под рост пользователя: не менее 1100мм не более 1950мм - высота рамы должна регулироваться в диапазоне от 540мм до 990 мм; - длина рамы должна быть не более 1000 мм; - высота ходунков от пола до локтя должна регулироваться в диапазоне от 610мм до 1200 мм; - высота крепления фиксатора грудной клетки должна регулироваться в диапазоне от 710 до 1250 мм; - общая ширина рамы должна быть не более 700 мм; - максимальная грузоподъемность ходунков должна быть не более 91 кг; - вес ходунков не должен превышать 18,3 кг. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Ходунки должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии). Упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)». Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»; ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 10 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.