|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта** | | |
| **Наименование объекта закупки** | Выполнение работ по изготовлению протезов предплечья для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве | |
| **Сроки выполнения работ** | По 25.11.2023, в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения реестра направлений. | |
| **Место выполнения работ** | Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя (снятие мерок, индивидуальных слепков, изготовление протезов, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию Изделиями, передача готовых Изделий).  При необходимости: по заявке Заказчика или Получателя – снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию Изделиями, передача готовых Изделий – по месту жительства Получателя на территории города Саратова. | |
| **Порядок выполнения работ** | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, изготовление Изделий, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию Изделиями, выдачу готовых Изделий Получателю, с оформлением необходимой документации.  Выполнить работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателя и в зависимости от вида имеющейся патологии, выдать Изделия, провести обучение пользованию Изделиями.  Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделий.  Осуществлять прием Получателя при представлении им документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя, и направления Заказчика.  Осуществлять прием Получателя по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема Исполнителя, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории города Саратова.  Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».  Прием Получателя должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю.  Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи.  При выдаче Изделия Получателю Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки работ Получателем, который подписывается Исполнителем и Получателем, с обязательным отражением в Акте реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя, либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. | |
| **Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки** | | |
| **Наименование Изделия** | **Описание Изделия** | **Кол- во, шт.** |
| **Протез предплечья с микро-процессорным управлением** | Протез предплечья с микропроцессорным управлением с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Кисть должна быть миоэлектрической с быстросъемным запястьем (QWD): с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мышц; с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата, обеспечивающей естественную и скоординированную работу всех пяти пальцев, с повышенной скоростью и точностью движений, гарантирующих выполнение 12 моделей захватов, жестов искусственной кисти. Кисть имеет поворачиваемый вручную большой палец для различных вариантов схвата, 2-5 пальцы с подвижностью в пястно-фаланговом и среднем суставах. Максимальная статическая нагрузка на каждый палец 32 кг. Максимальная статическая нагрузка на протез 90 кг. Минимальное время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак 0,8 секунды. Пассивная ротация в запястье в объеме 360 градусов. Оболочка косметическая силиконовая из 18 стандартных оттенков и/или косметическая оболочка «активная кожа» с возможностью управления устройствами с сенсорными дисплеями и/или косметическая оболочка «Контур» с возможностью управления устройствами с сенсорными дисплеями. Несущая гильза должна быть геометрической копией сохранившейся конечности. Внутренняя культеприемная гильза должна быть из отверждаемого при высокой температуре силикона, индивидуального изготовления. Зарядное устройство с электропитанием от промышленной сети переменного тока и от автомобильной сети 10 - 30 Вольт. Крепление индивидуальное. Тип протеза: постоянный. Гарантия 24 месяца. | 1 |
| **Протез предплечья косметический** | Протез предплечья косметический, должен быть предназначен при утрате эстетических параметров на уровне предплечья. Протез должен состоять из индивидуальной приемной гильзы предплечья по слепку, комплекта узлов для протеза предплечья косметического, узла запястья, пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона. Косметическая оболочка должна изготавливаться индивидуально по оттиску со здоровой конечности и культи кисти, с промежуточным изготовлением воскового позитива протеза, являющегося детальным зеркальным отображением здоровой конечности и учитывающим особенности формы культи кисти. Выкладка протеза должна производиться из индивидуально окрашенного HTV силикона, с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности. Вулканизация силикона производится в печи.  Докрашивание должно производиться индивидуально, с максимальной передачей цвета кожи здоровой конечности. Кисть должна быть с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Поверхность силикона должна быть со специализированным скользящим покрытием, облегчающим повседневную эксплуатацию, в частности надевание одежды.  Приемная пробная гильза должна быть по слепку из листового термопласта. Приемная и несущая постоянные гильзы должны быть по слепку из композитных материалов на основе связующих смол. Крепление должно быть в виде индивидуального силиконового лайнера с замком или вакуумным клапаном (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента).  Чехлы хлопчатобумажные на культю предплечья – 4 шт. | 1 |
| **Требования к техническим и функциональным характеристикам работ** | Работы по обеспечению Получателя протезами должны содержать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателем, имеющим дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничения его жизнедеятельности.  Выполнение работ по изготовлению Изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы и осуществляться по индивидуальным размерам Получателя в зависимости от вида имеющейся патологии.  При изготовлении протезов должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии Получателя.  При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.  Изделия должно быть новыми, свободными от прав третьих лиц. | |
| **Требования к гарантийному сроку** | Гарантийный срок Изделий должен составлять: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев на протез предплечья с микропроцессорным управлением и не менее 12 (двенадцати) месяцев на протез предплечья косметический - с момента получения Изделия Получателем. | |
| **Требования к гарантийному обслуживанию** | Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделия за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.  Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или замене его - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  Расходы на проезд Получателя для ремонта Изделия или доставку Изделия для ремонта любым другим способом до истечения его гарантийного срока возмещаются за счет средств Исполнителя. | |
| **Требование к упаковке** | Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. | |
| **Соответствие требованиям стандартов** | Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:  - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  - ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения». | |