Приложение №1 к извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на поставку слуховых аппаратов (цифровых) в 2024 году)

Наименование товара

Слуховой аппарат (СА)- электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ослабленного слуха.

Обеспечение  слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя,

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

- инструктаж по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- дополнительную настройку слухового аппарата в течение гарантийного срока.

Требования к качеству и безопасности товара

В соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»:

«5.2.1. В технических условиях на СА конкретных типов должны быть приведены:

- габаритные размеры или объем СА;

- масса СА без источника питания.»

«Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источника питания.»

«5.3. Комплектность

Требования к комплектности устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов. В комплект поставки обязательно должны входить:

- СА;

- потребительская тара;

- паспорт или руководство по эксплуатации.»

«5.7.1. Материалы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению федеральным уполномоченным органом власти РФ и не должны оказывать вредного воздействия.»

Слуховые аппараты должны быть новыми, ранее не использованными (не были в ремонте, в том числе не были восстановлены,  не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При выдаче Получателям слуховых аппаратов должны производиться подбор и индивидуальная настройка слуховых аппаратов. Настройка слуховых аппаратов  должна осуществляться при наличии действующей лицензии на медицинскую деятельность по сурдологии-оториноларингологии, действующей на территории Чувашской Республики.

Подбор и настройка слуховых аппаратов должны осуществляться в специализированных кабинетах (пунктах), расположенных в г.Чебоксары Чувашской Республики.

Технические требования к слуховым аппаратам

|  | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара (работы, услуги) | Наименование и код товара, работы, услуги по КТРУ | Единица измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии) по КТРУ | Описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ | Технические характеристики и описание товара, работы, услуги в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ | Кол-во, шт. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | штука | Описание отсутствует | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 138 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 75 дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 6,0 кГц Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 3-х. Должна быть телефонная катушка. Должно быть не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка должна осуществляться с помощью триммеров: - усиления; - тембра высоких частот; - тембра низких частот; - АРУ; - частота разделения каналов. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 65 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | штука | Описание отсутствует | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 130 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 65дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Должно быть не менее 2-х триммеров для настройки. Настройка должна осуществляться с помощью триммеров: - тембра высоких частот; - тембра низких частот; - АРУ. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 75 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | штука | Описание отсутствует | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 123дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 50 дБ. Диапазон частот от не более 0,2 до не менее 5,0 кГц. Количество каналов цифровой обработки звуков не менее 2-х. Количество программ прослушивания не менее 2-х. Настройка должна осуществляться с помощью триммеров: - тембра высоких частот; - тембра низких частот; - АРУ. Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источников питания | 40 |

Требования к маркировке и упаковке слуховых аппаратов

В соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.»:

«5.4.1. Маркировка СА - по ГОСТ Р 50444 со следующими дополнениями.

Маркировка СА должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- обозначение модели (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- номер СА по системе нумерации изготовителя.

Содержание маркировки СА, предназначенных для экспорта, устанавливают в соответствии с условиями контракта.

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- обозначение модели СА;

- дату истечения гарантийного срока хранения (при ограниченном сроке хранения);

- обозначение цвета корпуса при выпуске СА различных цветов.»

В соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» предъявляются следующие требования к упаковке Товара:

«Раздел 11.2. Упаковка

11.2.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество товара, и образцов товара, всего объема товара

Поставщик обязан представить Заказчику в течение 5-и (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  образцы Товара.

Поставщик обязан поставить не менее 50% объема Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары) и уведомить Заказчика – в течение 5-и (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, оставшийся объем Товара поставить на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары) и уведомить Заказчика до 01.02.2024.

Датой поставки Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары) считается дата уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию Чувашской Республики (г.Чебоксары), при условии последующего подписания Акта выборочной проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, Заказчиком без претензий к количеству и (или) качеству (техническим и функциональным характеристикам) поставленного Товара.

Срок обеспечения получателей: до 30 сентября 2024 года

Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи -приемки Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок пользования изделиями

Срок пользования техническим средством реабилитации устанавливается в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Место поставки Товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:

-по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки Товара:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.