Описание объекта закупки на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2022 году

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения ими инвалидов – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ПН3-М-2 | Протез голени модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз не более 1; постоянная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол; стопа должна быть со средней степенью энергосбережения, система вакуумного крепления, полиуретановый лайнер, наколенник из сополимерного материала с текстильным покрытием, тип протеза по назначению постоянный. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Пн3-м-3 | Протез голени модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки должны быть чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза должна быть из вспененных материалов, крепление протеза голени на инвалиде должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов с шинами; регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа должна быть с голеностопным шарниром; тип протеза по назначению постоянный. | 2 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Пн3-м-4 | Протез голени модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки должны быть чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов; крепление протеза голени на инвалиде должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа должна быть на основе карбонового волокна с разделенной передней частью для улучшения сцепления с поверхностью, обеспечивает выполнение контролируемых движений и максимальную нагрузку. | 2 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Пн3-м-5с/л | Протез голени модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки должны быть чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый средней плотности; крепление протеза голени на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа должна быть с голеностопным шарниром, тип протеза по назначению постоянный. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Пн3-м-8 | Протез голени модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки должны быть чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов; крепление протеза голени на инвалиде должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа должна быть с голеностопным шарниром, с повышенной степенью энергосбережения, тип протеза по назначению постоянный. | 4 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Пн6 м 3 | Протез бедра модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без чехла полимерного гелевого; модуль коленный должен быть полицентрический, пневматический; крепление протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа на основе карбонового волокна с опорной пружиной, с разделенной передней частью для улучшения сцепления с поверхностью, обеспечивает максимальные нагрузки, тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Пн6м4с/л | Протез бедра модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз не более 1, постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации, без вкладной гильзы, крепление протеза бедра на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов, регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, коленный шарнир с пневмоническим демпфером управления фазой переноса с разделительной регулировкой сопротивления сгибания и разгибания; тип протеза по назначению: постоянный | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Пн6м5 | Протез бедра модульный должен соответствовать характеристикам: облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические, гильза по индивидуальному слепку с культи инвалида, постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без чехла полимерного гелевого, крепление протеза бедра с использованием кожаных полуфабрикатов; регулировочно – соединительные устройство должны соответствовать весу инвалида, стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания – разгибания; тип протеза по назначению: постоянный | 4 |

Упаковка  протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Должно быть наличие выездной протезно-ортопедической бригады. График выездной бригады должен быть предоставлен Исполнителем в течение 10 дней после получения списков.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 7 (семи) месяцев. Срок выполнения гарантийного ремонта должен быть не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту жительства инвалида на территории Республики Адыгея или при необходимости по месту изготовления изделий, по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «01» декабря 2022 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Выполнение работ, должно осуществляться по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Исполнителю реестра направлений получателей услуг.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.