**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году кресло-стульев с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП. Количество -15 штук.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-стул с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (далее – кресло-стул)** соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-стул соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 9999-2019. На кресло – стуле отсутствует какая-либо остаточная деформация, могущая ухудшить эксплуатационные свойства кресло - стула и его составных частей после падения. Кресло-стул новый (не бывший ранее в эксплуатации, не восстановленный и не прошедший ремонт). Кресло-стул стоит устойчиво на горизонтальной поверхности. Кресло-стул соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло - стула при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Упаковка кресло - стула обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения.

Кресло-стулья с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **23-01-04 Кресло – стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП**  Код позиции КТРУ отсутствует | Кресло-стул предназначен для использования инвалидами и детьми-инвалидами с частичной потерей функции опорно-двигательного аппарата в условиях стационара, в домашних условиях или на улице.  Рама кресло-стула металлическая, изготовлена из сверхпрочных конструкционных материалов, не подверженных коррозии при контакте с водой, устойчива к санитарной обработке.  Сиденье мягкое, средняя часть съемная - специальное съемное отверстие для санитарных нужд.  Под сидением имеется специальный лоток из ПВХ.  Подлокотники съемные и удлиненные с мягкой накладкой.  Кресло-стул укомплектован съемными, откидными подножками, откидывающимися в стороны, имеющими регулировку опор для стоп по высоте.  Подножки регулируются в коленном суставе и оснащены мягкими подставками для голени.  Кресло-стул оснащен ремнем, подголовником, боковыми упорами для тела. | Передние и задние колеса диаметром не менее 200мм.  Подножки регулируются под углом наклона не менее чем на 90 градусов в коленном суставе.  Максимальная грузоподъемность не менее 100 кг.  Вес кресло-стула не более 25,5 кг.  Поставка должна включать кресло-стулья не менее 4 типоразмеров при ширине сидения: не менее 37 см и не более 53 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | **15** |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресло-стульев дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по **30.09.2024 года (включительно).**