Описание объекта техническое задание

к проведению электронного запроса котировок на поставку технических средств реабилитации кресел - колясок с ручным приводом прогулочных для обеспечения ими в 2024 году

| № п/п | Наименование товара, КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая КОЗ: 01.28.07.02.01.08 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) ОКПД2: 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья спереди и сзади; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
|  |  | Конструкция | Складная |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 см |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 кг |
|  |  | Назначение | Прогулочная |
|  |  | Наличие подголовника | Нет |
|  |  | Откидная спинка | Нет |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |
|  |  | Рычажный привод | Нет |
|  |  | Тип управления | Пациентом |
|  |  | Фиксация туловища | Да |
|  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 15 ≤ 20 см |
|  |  | Количество позиций установки вилки поворотного колеса | ≥ 4 ед. |
|  |  | Диаметр приводных колес | ≥ 57 ≤ 62 см |
|  |  | Высота спинки | ≥ 42,5 см |
|  |  | Возможность регулировки по высоте | ≥ +/-5 см |
|  |  | Количество положений регулировки сидения | ≥ 3 ед. |
|  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | ≥ 6 см |
|  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 ≤30 |
|  |  | Регулировка опор подножек по высоте | от 36 +/-1 см до 47 +/-1 см |
|  |  | Угол наклона опоры подножек (Градус °) | ≥ 10 ед. |
|  |  | Количество позиций индивидуальных регулировок коляски | ≥ 16 ед. |
|  |  | Диапазон изменения высоты сиденья спереди | ≥ 3 см |
|  |  | Диапазон изменения высоты сиденья сзади | ≥ 9 см |
|  |  | Изменение угла наклона сиденья (Градус °) | от минус 5 до 15 ед. |
|  |  | Количество положений изменения длины колесной базы | ≥ 2 ед. |
|  |  | Диапазон изменения длины колесной базы | ≥ 8 см |
|  |  | Толщина подушки | ≥ 5 см |
|  |  | Максимальный вес пользователя | ≥ 125 кг |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 18 кг |
|  |  | Ширина сиденья | 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см (не менее 2-х типоразмеров) |
| 2 3 | КТРУ 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая КОЗ: 01.28.07.02.01.10 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) ОКПД2: 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья спереди и сзади; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
|  |  | Конструкция | Складная |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 см |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 кг |
|  |  | Назначение | Прогулочная |
|  |  | Наличие подголовника | Нет |
|  |  | Откидная спинка | Нет |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |
|  |  | Рычажный привод | Нет |
|  |  | Тип управления | Пациентом |
|  |  | Фиксация туловища | Да |
|  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 15 ≤ 20 см |
|  |  | Количество позиций установки вилки поворотного колеса | ≥ 4 ед. |
|  |  | Диаметр приводных колес | ≥ 57 ≤ 62 см |
|  |  | Высота спинки | ≥ 42,5 см |
|  |  | Возможность регулировки по высоте | ≥ +/-5 см |
|  |  | Количество положений регулировки сидения | ≥ 3 ед. |
|  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | ≥ 6 см |
|  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 ≤30 |
|  |  | Регулировка опор подножек по высоте | от 36 +/-1 см до 47 +/-1 см |
|  |  | Угол наклона опоры подножек (Градус °) | ≥ 10 ед. |
|  |  | Количество позиций индивидуальных регулировок коляски | ≥ 16 ед. |
|  |  | Диапазон изменения высоты сиденья спереди | ≥ 3 см |
|  |  | Диапазон изменения высоты сиденья сзади | ≥ 9 см |
|  |  | Изменение угла наклона сиденья (Градус °) | от минус 5 до 15 ед. |
|  |  | Количество положений изменения длины колесной базы | ≥ 2 ед. |
|  |  | Диапазон изменения длины колесной базы | ≥ 8 см |
|  |  | Толщина подушки | ≥ 5 см |
|  |  | Максимальный вес пользователя | ≥ 125 кг |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 18 кг |
|  |  | Ширина сиденья | 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, (не менее 3-х типоразмеров) |
|  | КТРУ 30.92.20.000-00000043 Кресло-коляска механическая КОЗ: 01.28.07.02.01.12 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) ОКПД2: 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья спереди и сзади; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
|  |  | Конструкция | Складная |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38,5 см |
|  |  | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 150 кг |
|  |  | Назначение | Прогулочная |
|  |  | Наличие подголовника | Нет |
|  |  | Откидная спинка | Нет |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | Да |
|  |  | Рычажный привод | Нет |
|  |  | Тип управления | Пациентом |
|  |  | Фиксация туловища | Да |
|  |  | Диаметр поворотных колес | ≥ 15 ≤ 20 см |
|  |  | Количество позиций установки вилки поворотного колеса | ≥ 4 ед. |
|  |  | Диаметр приводных колес | ≥ 57 ≤ 62 см |
|  |  | Высота спинки | ≥ 42,5 см |
|  |  | Возможность регулировки по высоте | ≥ +/-5 см |
|  |  | Количество положений регулировки сидения | ≥ 3 ед. |
|  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья | ≥ 6 см |
|  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 ≤30 |
|  |  | Регулировка опор подножек по высоте | от 36 +/-1 см до 47 +/-1 см |
|  |  | Угол наклона опоры подножек (Градус °) | ≥ 10 ед. |
|  |  | Количество позиций индивидуальных регулировок коляски | ≥ 16 ед. |
|  |  | Диапазон изменения высоты сиденья спереди | ≥ 3 см |
|  |  | Диапазон изменения высоты сиденья сзади | ≥ 9 см |
|  |  | Изменение угла наклона сиденья (Градус °) | от минус 5 до 15 ед. |
|  |  | Количество положений изменения длины колесной базы | ≥ 2 ед. |
|  |  | Диапазон изменения длины колесной базы | ≥ 8 см |
|  |  | Толщина подушки | ≥ 5 см |
|  |  | Максимальный вес пользователя | ≥ 125 кг |
|  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | ≤ 18 кг |
|  |  | Ширина сиденья | 38 см +/- 1 см |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

кресел-колясок

Назначение

Кресла-коляски: транспортное средство, предназначенное для получателей, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего.

Требования

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

- Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Гарантия на кресло-коляску

- Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски должен быть - 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

- Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

- Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в РФ, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Срок гарантийного  ремонта  со  дня  обращения  инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

При передаче Товара получателю в Акт приема-передачи Товара включаются сведения об индивидуальных номерах Товара, также данная информация отражается в Акте приема-передачи по Реестру Направлений (в графе «Акт приема-передачи», в колонке «Примечание»).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном на Товар и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания (место нахождения и режим работы пункта приема Товара  (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных на территории Белгородской области, инструкцией (памяткой) об условиях и требованиях к эксплуатации. Копии указанных документов предоставляются Заказчику.

Место поставки товара:

Доставка (передача) технических средств реабилитации должны осуществляться  по согласованию с Получателем:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя.

В случае выбора получателем способа получения товара через пункт выдачи:

обеспечить передачу товара получателям в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.