Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: Выполнение работ для социального обеспечения техническими средствами реабилитации в 2024 году – протезами нижних конечностей

Место выполнения работ: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня получения Исполнителем от Заказчика реестра получателей изделий, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 01.12.2024

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению Получателей должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- с целью создания оптимальных условий для разработки тактики протезирования, определения рациональной конструкции протеза, дальнейшей его подгонки на этапе примерки и последующего обучения ходьбе на протезе при необходимости первичное, сложное и атипичное протезирование осуществляется в стационарных условиях (пребывание в стационаре – за счет Исполнителя);

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование Получателей о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия Получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделия Получателю Исполнитель должен предоставить протезно – ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта проверки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи протезно-ортопедических изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта проверки выполненных работ.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению:

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом. Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части. Постоянный протез конечности предназначается для применения после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

В состав протезов нижних конечностей должны входить сопутствующие изделия.

В комплект протезов нижних конечностей входят:

- ключ протезный — 1 шт.;

- чехол шерстяной — 2 шт.;

- чехол хлопчатобумажный — 2 шт.,

- оболочка трикотажная к протезам с облицовкой из пенополиуретана – 1 шт.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций и соответствовать ГОСТ Р 59542-2021 «Услуги по обучения пользованию протезом нижней конечности».

Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Требования к результатам работы:

Работы по обеспечению Получателей протезами считаются исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни и Получатель прошел курс обучения пользования протезом.

Протезы должны плотно охватывать сегменты конечности, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности. Должны допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате использования в обычных условиях.

Использование изделий не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды. Использование изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию на следующие виды протезов:

протезы бедра, голени, стопы с мягким приемником – 7 месяцев;

протезы бедра, голени деревянные – 8 месяцев;

протезы бедра, голени металлические – 9 месяцев;

протезы бедра, голени и после вычленения бедра с облицовкой из пенополиуретана – 7 месяцев;

протезы голени пластмассовые – 7 месяцев;

протезы голени с вакуумной системой крепления, для купания и мягким вкладышем с молекулами серебра – 12 месяцев. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. При выдаче изделия получателю предоставляется гарантийный талон, для осуществления гарантийного обслуживания изделия в период действия гарантийного срока.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение протезов на нижние конечности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| №п/п | Наименование протеза | Технические характеристик |
| --- | --- | --- |
|  | (8-07-01) Протез стопы ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-01) Протез стопы. Без косметической облицовки, без оболочки. Гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи получателя. С промежуточной гильзой; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика облегченного, высокой прочности (карбон); вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза на получателе с помощью ленты по типу «Контакт». Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа для протезов при ампутации по Шопару и Пирогову. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-06) Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-06) Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Без косметической облицовки и оболочки или косметическая облицовка – листовой поролон. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании), изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя. Материал приемной гильзы: кожа. Крепления протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-06) Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-06) Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Без косметической облицовки и оболочки или косметическая облицовка – листовой поролон. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя. Материал приемной гильзы: кожа. Крепления протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-07) Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-07) Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон или без косметической облицовки. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза унифицированная (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал унифицированной гильзы: кожа, слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, или вакуумное. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или коленный шарнир одноосный беззамковый максимальной готовности для немодульных протезов. Отсутствие коленного шарнира (для протеза-подставки) Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-07) Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-07) Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон или без косметической облицовки. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза унифицированная (одна пробная гильза). Материал унифицированной гильзы: кожа, слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, или вакуумное. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или коленный шарнир одноосный беззамковый максимальной готовности для немодульных протезов. Отсутствие коленного шарнира (для протеза-подставки) Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-04) Протез голени для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-04) Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальной, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепления протеза за счет формы приемной гильзы, и амортизационным наколенником из различных материалов. Стопа бесшарнирная, влагозащищенная, подошва стопы имеет рифленый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-04) Протез голени для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-04) Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальной, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепления протеза за счет формы приемной гильзы, и амортизационным наколенником из различных материалов. Стопа бесшарнирная, влагозащищенная, подошва стопы имеет рифленый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. Без косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа бесшарнирная влагозащищенная. Коленный шарнир пластиковый механический одноосный, с механическим замком, с возможностью вертикальной нагрузки до 100кг, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. Без косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа бесшарнирная влагозащищенная. Коленный шарнир пластиковый механический одноосный, с механическим замком, с возможностью вертикальной нагрузки до 100кг, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); с использованием тканевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы с пяточным амортизатором различной жесткости; Модуль стопы с вкладышем из полимерных материалов; Модуль стопы с комбинацией из сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки; Модуль стопы со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); с использованием тканевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы с пяточным амортизатором различной жесткости; Модуль стопы с вкладышем из полимерных материалов; Модуль стопы с комбинацией из сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки; Модуль стопы со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (с силиконовым чехлом) ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); с использованием тканевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы с пяточным амортизатором различной жесткости; Модуль стопы с вкладышем из полимерных материалов; Модуль стопы с комбинацией из сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки; Модуль стопы со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (с системой вакуумного крепления) ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (с силиконовым чехлом). Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента допускается применение силиконового лайнера. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа со средней степенью энергосбережения для получателя со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (с системой вакуумного крепления) с полиуретановым чехлом на короткую и среднюю культю. Косметическая облицовка модульная из пенополиэтилена; Косметическая облицовка полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: листовой термопластичный пластик, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вакуумная система крепления протеза голени осуществляется с использованием полимерного герметизирующего наколенника. Полуфабрикаты на нагрузку до 125 кг. Углепластиковая стопа: стопа с повышенной упругостью носочной части, для получателей со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал унифицированной постоянной гильзы: кожа, слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы с подвижным в сагиттальной плоскости голеностопным шарниром, или модуль стопы с вкладышем из полимерного материала, или модуль стопы с металлическим каркасом, подвижным во всех вертикальных плоскостях. Модульный многоосный коленный шарнир с интегрированным толкателем, геометрический замок обеспечивает подкосоустойчивость в фазе опоры, или модульный облегченный одноосный коленный шарнир с фиксатором. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (с пневматическим управлением). ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал унифицированной постоянной гильзы: кожа, слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы с подвижным в сагиттальной плоскости голеностопным шарниром, или модуль стопы с вкладышем из полимерного материала, или модуль стопы с металлическим каркасом, подвижным во всех вертикальных плоскостях. Модульный многоосный коленный шарнир с интегрированным толкателем, геометрический замок обеспечивает подкосоустойчивость в фазе опоры, или модульный облегченный одноосный коленный шарнир с фиксатором. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (с гидравлическим управлением). ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (с пневматическим управлением). Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Силиконовый чехол с двухточечным креплением для полимерных чехлов, или крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы со средней степенью энергосбережения. Модульный многоосный коленный шарнир с пневматическим управлением фазы переноса. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-11) Протез при вычленении бедра модульный ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (с гидравлическим управлением). Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов. Крепление протеза с использованием бандажа, вакуума. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Модуль стопы с высокой степенью энергосбережения для получателей со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Коленный шарнир с гидравлическим управлением фазой переноса. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-11) Протез при вычленении бедра модульный ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ - отсутствует | (8-07-11) Протез при вычленении бедра модульный Протез при вычленении бедра модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая, чулки перлоновые, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), материал приемной гильзы (постоянной) – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании), вкладные гильзы из вспененных материалов, крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, тип регулировочно-соединительных устройств рассчитан на нагрузку до 100 кг., стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир моноцентрический с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или коленный шарнир полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тазобедренный шарнир одноосный с зависимым механическим регулированием. Тип протеза: постоянный. |