Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**Предмет закупки** - поставка слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных, слуховых аппаратов цифровых заушных мощных в 2025 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги, код позиции ОКПД 2/КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | **Ед. изм.** |
| **Наименование** | **Значение** |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный  Вид ТСР  17-01-05  26.60.14.120-Слуховые аппараты  26.60.14.120-00000004-  Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Частотный диапазон | не более 0,1 и не менее 4,9 кГц. | шт. |
| Количество каналов цифровой обработки | не менее 16 |
| Количество программ прослушивания | не менее 4 |
| Система динамического подавления обратной связи | наличие |
| Система шумоподавления | наличие |
| FM-совместимость | наличие |
| Аудиовход | наличие |
| Дополнительные параметры слуховых аппаратов | - автоматическая адаптивная система направленных микрофонов;  - автоматическое переключение в программу для разговора по телефону;  - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале;  - регулятор громкости, режим телефонной катушки;  - звуковой индикатор разряда батареи и переключение программ;  - адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;  - адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки;  - адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;  - перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот;  - дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата. |
| Максимальный ВУЗД 90 | не менее 142 дБ. |
| Максимальное усиление | не менее 82 дБ. |
| Комплектация | - стандартный вкладыш – 1шт.;  - элемент питания –1 шт.;  - паспорт;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание;  - инструкция по эксплуатации на русском языке |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный  Вид ТСР  17-01-06  26.60.14.120-Слуховые аппараты  26.60.14.120-00000004-  Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Частотный диапазон | не более 0,1 и не менее 6,4 кГц | шт. |
| Количество каналов цифровой обработки | не менее 16 |
| Количество программ прослушивания | не менее 4 |
| Система динамического подавления обратной связи | наличие |
| Система шумоподавления | наличие |
| FM-совместимость | наличие |
| Аудиовход | наличие |
| Дополнительные параметры слуховых аппаратов | - автоматическая адаптивная система направленных микрофонов;  - адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки;  - адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки;  - адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки;  - перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот;  - дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата. |
| Максимальный ВУЗД 90 | Не менее 140 дБ. |
| Максимальное усиление | Не менее 75 дБ. |
| Комплектация | - стандартный вкладыш – 1шт.;  - элемент питания –1 шт.;  - паспорт;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание;  - инструкция по эксплуатации на русском языке |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии с п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости» КТРУ 26.60.14.120-00000004 отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для выполнения работ с целью обеспечения получателей. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

**Порядок определения объема поставок на основании заявок Заказчика**

В соответствии с п.24 ст.22 Закона объем поставок невозможно определить.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей и выдает направления Получателям, поименованным в Реестре получателей.

На основании Реестра получателей и/или представленного Поставщику Получателем направления, Поставщик осуществляет поставку, являющиеся предметом настоящей закупки в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупки.

Поставка осуществляется Поставщиком по цене единицы товара, определенной по результатам проведенной закупки.

Общая стоимость поставок не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

**Максимальное значение цены контракта** – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

**Требования к качеству и безопасности товара**

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»).

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- незаметность,

- комфортность;

- простота пользования.

Наличие регистрационного удостоверения на Товар обязательно.

**Требование к упаковке и отгрузке товара**

На товаре должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид товара. Товар должен быть в индивидуальной упаковке с внутренней влагонепроницаемой бумагой.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

При передаче слуховых аппаратов Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка, Поставщиком (соисполнителем) должны быть обеспечены замена товара на слуховой аппарат той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Гарантийный срок Товара 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Требования к порядку поставки Товара**

Поставщик, либо привлеченный им соисполнитель, при выдаче слухового аппарата Получателю должен производить настройку слухового аппарата по индивидуальным параметрам инвалида. Осуществление деятельности Поставщиком (соисполнителем), связанной с настройкой слухового аппарата, осуществляется при наличии лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включая работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии.

Поскольку после первичной настройки слухового аппарата, может потребоваться повторная или дополнительная его настройка, Поставщик (соисполнитель) обязан осуществить дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в течении всего срока действия гарантийных обязательств.

**Срок и место поставки товара**

**Место поставки товара**: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Срок поставки Товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 01.09.2025 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Период поставки Товара в субъект – Курганскую область в 100% объеме в течении 7 рабочих дней с даты заключения Контракта, по заявке Заказчика, сформированной и направленной Поставщику не позднее 2 рабочих дней с даты заключения Контракта, но не ранее 25.12.2024 г.

Дальнейшая поставка Товара осуществляется в течение 2 рабочих дней по заявке Заказчика.

Срок действия государственного контракта по 30.09.2025 года (включительно).

**Форма, сроки и порядок оплаты Товара:** оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.