- Описание объекта закупки

Поставка слуховых аппаратов в целях социального обеспечения граждан

| Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н) | Код ОКПД2, КТРУ, наименование по КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-01-07. Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению. Каждый цифровой СА должен иметь: - микрофон, преобразующий акустический сигнал в электрический, чтобы затем передавать их на усилитель; - усилитель электрического сигнала; - элементы управления, настраиваемые пользователем или слухопротезистом; - телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический сигнал. Максимальный выходной уровень звукового давления должен быть не менее 123 дБ и не более 130 дБ. Максимальное усиление не менее 50 дБ и не более 65 дБ. Частотный диапазон не уже 0,2 – 5,0 кГц Количество каналов цифровой обработки звука более 2-х. Количество программ прослушивания - не менее 2-х. Адаптивная направленность – наличие Адаптивная система шумоподавления – наличие Адаптивное подавление акустической обратной связи – наличие. Комплектация: - слуховой аппарат в индивидуальной упаковке; - элементы питания не менее 2 шт.; - стандартный ушной вкладыш; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке, Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, прочие (изнашивания), загрязнения, а также от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка упаковки товара должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Слуховые аппараты должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии). Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 6. Технические требования п.п 6.1, 6.2; Раздел 7. Требования безопасности п.п 7.1, 7.5.); ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». | 4 |
| 17-01-06. Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению. Слуховой аппарат должен иметь: - микрофон, преобразующий акустический сигнал в электрический, чтобы затем передавать их на усилитель; - усилитель электрического сигнала; - элементы управления; - телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический сигнал; - систему динамического подавления обратной связи; - систему адаптивного шумоподавления; - адаптивную направленность. Слуховой аппарат должен иметь следующие технические характеристики: - максимальный выходной уровень звукового давления не менее 130 дБ; - максимальное акустическое усиление не менее 60 дБ; - частотный диапазон не уже 0,2 - 5,0 кГц; - количество программ прослушивания не менее 3; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 4. Комплектация слухового аппарата должна включать: - слуховой аппарат в индивидуальной упаковке; - элементы питания в количестве необходимом для работы; - стандартный ушной вкладыш; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, прочие (изнашивания), загрязнения, а также от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Слуховые аппараты должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 6. Технические требования п.п 6.1, 6.2; Раздел 7. Требования безопасности п.п 7.1, 7.5.); ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». | 500 |
| 17-01-05. Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению. Слуховой аппарат должен иметь: - микрофон, преобразующий акустический сигнал в электрический, чтобы затем передавать их на усилитель; - усилитель электрического сигнала; - элементы управления; - телефон, преобразующий электрический сигнал обратно в акустический сигнал; - систему динамического подавления обратной связи; - систему шумоподавления; - адаптивную направленность. Слуховой аппарат должен иметь следующие технические характеристики: - максимальный выходной уровень звукового давления не менее 140 дБ; - максимальное акустическое усиление не менее 80 дБ; - частотный диапазон не уже 0,2–4,0 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 5; - количество программ прослушивания не менее 2. Комплектация слухового аппарата должна включать: - слуховой аппарат в индивидуальной упаковке; - элементы питания в количестве необходимом для работы; - стандартный ушной вкладыш; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, прочие (изнашивания), загрязнения, а также от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Слуховые аппараты должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Раздел 6. Технические требования п.п 6.1, 6.2; Раздел 7. Требования безопасности п.п 7.1, 7.5.); ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». | 300 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в соответствии с календарным планом, для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.