Приложение № 1

к извещению

об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка слуховых аппаратов для социального обеспечения получателей

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) * | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 26.60.14.120 / 26.60.14.120-00000004 / 01.28.17.01.05 | Шт. | 23 | Качественная | Диапазон частот (нижняя граница) | Не более 0,1 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Диапазон частот (верхняя граница) | Не менее 6,0 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Максимальный ВУЗД 90 | Не менее 140 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Максимальное акустическое усиление | Не менее 80 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Каналы цифровой обработки сигналов | Не менее 8 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Независимые программы прослушивания | Не менее 4 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание | адаптивная АРУ, звуковая индикация переключения программ, звуковая индикация разряда источника питания, система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня, аудиовход, телефонная катушка, система шумоподавления, система динамического подавления обратной связи, FM-совместимость, автоматическая адаптивная направленность микрофонов, программа, позволяющая приспосабливать СА к текущей акустической ситуации без переключения программ прослушивания, дневник регистрации данных, дополнительное усиление в области низких частот | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | 26.60.14.120 / 26.60.14.120-00000004 / 01.28.17.01.06 | Шт. | 26 | Качественная | Диапазон частот (нижняя граница) | Не более 0,1 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Диапазон частот (верхняя граница) | Не менее 6,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Максимальный ВУЗД 90 | не менее 130 дБ — не более 135 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Максимальное акустическое усиление | не менее 60 дБ — не более 70 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Каналы цифровой обработки сигналов | Не менее 8 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Независимые программы прослушивания | Не менее 4 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание | адаптивная АРУ, звуковая индикация переключения программ, звуковая индикация разряда источника питания, система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня, аудиовход, телефонная катушка, система шумоподавления, система динамического подавления обратной связи, автоматическая адаптивная направленность микрофона, дневник регистрации данных пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 26.60.14.120 / 26.60.14.120-00000004 / 01.28.17.01.07 | Шт. | 3 | Качественная | Диапазон частот (нижняя граница) | не более 0,1 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Диапазон частот (верхняя граница) | не менее 7,5 кГц | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Максимальный ВУЗД 90 | не менее 128 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Максимальное акустическое усиление | не менее 60 дБ | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Каналы цифровой обработки сигналов | Не менее 8 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Независимые программы прослушивания | Не менее 4 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание | адаптивная АРУ, звуковая индикация переключения программ, звуковая индикация разряда источника питания, система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня, аудиовход, телефонная катушка, автоматическая адаптивная направленность микрофона, дневник регистрации данных пользователя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Итого |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ», ГОСТ Р 52770-2023 «ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ».

Поставка слуховых аппаратов получателям Липецкой области должна осуществляться на основании медицинской лицензии по сурдологии – оториноларингологии в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими  редакциями) и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 1664н  «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четырёх) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" не менее 4 (четырёх) лет.

Срок поставки Товара получателям в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения реестра Получателей от Государственного заказчика, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 01.09.2025.

Место поставки товара получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).