Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к открытому аукциону в электронной форме на поставку слуховых аппаратов в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году

- Наименование объекта закупки: поставка слуховых аппаратов в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

- Цель закупки: определение поставщика на поставку слуховых аппаратов (далее – Товар) в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее – Получатели) в 2025 году в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Изделия в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н | Технические характеристики |  |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Количество каналов цифровой обработки звука (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  | штука | 125 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное усиление (указать конкретное значение) | ≥ 80 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот (указать конкретное значение) | Не менее 0,1 - не менее 5,4 кГц |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 (указать конкретное значение) | ≥ 141 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка (указать конкретное значение) | Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые |  |  |  |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Количество каналов цифровой обработки звука (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  | штука | 3 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное усиление (указать конкретное значение) | ≥ 80 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот (указать конкретное значение) | Не менее 0,1 - не менее 5,4 кГц |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 (указать конкретное значение) | ≥ 141 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка (указать конкретное значение) | Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые |  |  |  |
| 3 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальное усиление (указать конкретное значение) | ≥ 60 | Децибел | штука | 170 |
|  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Количество программ прослушивания (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 (указать конкретное значение) | ≥ 126 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот (указать конкретное значение) | Не менее 0,1 - не менее 6,0 кГц |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка (указать конкретное значение) | Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые |  |  |  |
| 4 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальное усиление (указать конкретное значение) | ≥ 60 | Децибел | штука | 12 |
|  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Количество программ прослушивания (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 (указать конкретное значение) | ≥ 126 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот (указать конкретное значение) | Не менее 0,1 - не менее 6,0 кГц |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка (указать конкретное значение) | Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые |  |  |  |
| 5 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Количество каналов цифровой обработки звука (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  | штука | 110 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот (указать конкретное значение) | Не менее 0,1 - не менее 5,5 кГц |  |  |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное усиление (указать конкретное значение) | ≥ 58 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка (указать конкретное значение) | Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 (указать конкретное значение) | ≥ 125 | Децибел |  |  |
| 6 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Количество каналов цифровой обработки звука (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  | штука | 25 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания (указать конкретное значение) | ≥ 3 |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот (указать конкретное значение) | Не менее 0,1 - не менее 5,5 кГц |  |  |  |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное усиление (указать конкретное значение) | ≥ 58 | Децибел |  |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка (указать конкретное значение) | Регулировка с помощью триммеров не менее 3 (указать конкретное значение) либо программируемые |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 (указать конкретное значение) | ≥ 125 | Децибел |  |  |

- Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место поставки: Ульяновская область

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателю в соответствии с реестром направлений или реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра направлений и реестра получателей Товара до 30 сентября 2025 года.

- Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей или реестра направлений Товара.

- Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 октября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

- Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.

Поставка включает в себя предоставление Товара Получателям, замену Товара в случаях, установленных Контрактом, консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации Товара.

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, медицинское изделие, применяемое в медицинских целях как отдельно, так и в сочетании между собой, предназначенное для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Слуховые аппараты, должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51024-2012 Национальный стандарт Российской Федерации «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт.  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотаксичность методами in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Требования к качеству и безопасности Товара

Сырье и материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять ядовитых (токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара), в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка товара к месту выдачи должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара

Слуховые аппараты должны быть свободными от прав третьих лиц, новыми (не были ранее в употреблении, в ремонте, не были восстановлены или осуществлена замена основных частей слуховых аппаратов, не были восстановлены потребительские свойства), не имеют недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации слуховых аппаратов в обычных условиях. На слуховых аппаратах не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок устанавливается – 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара. В течении этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче получателям, слуховой аппарат должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у поставщика (в случае привлечения соисполнителя - у соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии по месту осуществления поставщиком (в случае привлечения соисполнителя – соисполнителем) лицензированного вида деятельности.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателей слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона.