Технические требования

Выполнение работ по обеспечению в 2025 году протезом бедра модульным с микропроцессорным управлением.

Наименование выполняемых работ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению получателя протезом бедра модульным предусматривают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерку, изготовление, обучение, выдачу протеза.

Требования к качественным характеристикам и безопасности изделия

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части надежности, стойкости к внешним воздействиям и живучести, комплектности (раздел 6,7, 10).

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должна вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Протезы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические комплектующие протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Технические требования протеза нижней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 9).

При исполнении государственного контракта также предоставляются сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия при их наличии.

Требования к маркировке, упаковке изделия

Маркировка, упаковка протеза нижней конечности должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11, 12).

Требования к комплектации Изделия

Протез должен комплектоваться всеми необходимыми комплектующими и сопутствующими изделиями на весь срок службы протеза, в том числе чехлами.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю и составляет 24 месяцев (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика).

В течении этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Получателю одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Требования к месту и срокам выполнения работ.

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя). Работы по обеспечению Получателя изделием в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделия и выдачи готового изделия могут выполняться Исполнителем (Соисполнителем) по месту жительства (нахождения) Получателя в Оренбургской области или по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя).

Выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком, по 30.04.2025.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология приведена в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ и КОД/ОКПД 2 | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-07-12 - Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | 32.50.22.121 - Протезы внешние | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Приемная гильза: модель IRC (анатомическая гильза с открытой ягодичной мышцей, без посадки на седалищный бугор, с фронтальным стабилизатором ветви седалищной кости, имеет полости для крупных мышечных групп, поджимающий пелот в области проекции большой приводящей мышцы). Пробная модель приемной гильзы изготавливается по костно-мышечным замерам и 3D сканирования культи пациента методом аппаратного фрезерования и глубокого вакуумного формирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается из акриловых смол холодного отвердения. Вкладная гильза из высокотемпературного силикона. Модульные комплектующие: вакуумный клапан. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Коленный модуль одноосный гидравлической с полностью электронным управлением фазами опоры и переноса, имеющий систему управления на основе трехмерного анализа движений пациента и действующих сил. Гироскоп и датчик ускорения позволяют определить величину ускорения и положение системы. Угловой датчик определяет угол и скорость сгибания шарнира. Позволяет подниматься по ступенькам переменным шагом. Улучшенная защита от спотыкания. Интуитивная функция опоры с возможностью опциональной блокировки шарнира в положении разгибания. Возможность безопасного движения пациента спиной вперед. Наличие функции контролируемого приседания. Имеет пять индивидуальных режимов работы, автоматический переход в режим бега. Управление через специальное приложение для смартфона. Возможность занятия спортом и езды на велосипеде. Корпус выполнен из особо прочного карбона. Индукционная зарядка позволяет заряжать модуль через одежду. Время работы без подзарядки 5 дней, защита от брызг (без погружения). Защитный протектор, оберегающий протез от ударов, влияния окружающей среды и износа. Торсионное РСУ. Динамичная карбоновая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем для пациентов с высоким уровнем двигательной активности. Пружинные карбоновые и полимерные элементы обеспечивают ощутимое подошвенное сгибание при наступании на пятку, а также естественный перекат и высокую энергоотдачу. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Дополнительное крепление поясничным бандажом. | 1 |