Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2024 года включительно.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя

Количество: 1 шт.

Начально-максимальная цена контракта: 2 200 558,67 руб.

ОКПД: 32.50.22.121

При использовании Изделия по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2023.

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний".

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

| - Наименование | Наименование, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Протез предплечья с микропроцессорным управлением - 8-04-02 | - Предназначен для частичной компенсации ампутационных дефектов предплечья при сохранении подвижного локтевого сустава, в том числе при длинной культе (вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти). - Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти, гильза состоит из культеприемной (внутренней) и внешней (несущей). - Внешняя гильза предплечья изготавливается по модели предплечья методом вакуумной ламинации угле- и стекловолоконых композитных материалов на основе акриловых смол. - Культеприемная гильза изготавливается индивидуально по гипсовому слепку культи пользователя из термолина. Удержание протеза на культе осуществляется за счет специальных углублений на гильзе над локтевыми надмыщелками. - Модуль кисти имеет не менее 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца. - Протез может запомнить не менее 8 различных жестов. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, а именно - сгибание/разгибание. Внешний вид: предусмотрен дизайнерский пластиковый корпус кисти, окрашенный в цвет, выбранный Получателем из базовой палитры цветов. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. - Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. - Управление протезом двухканальное. - В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Протез имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья (при длинной культе, включая вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти, ротация кисти относительно предплечья отсутствует). | 1 |
| ИТОГО |  | 1 |

Гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

Исп. главный специалист-эксперт

отдела организации страхования

профессиональных рисков                                                                                     Т.П. Данилова