Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.
2. **Объект закупки:** Выполнение работ по изготовлению гражданам в целях их социального обеспечения в 2024 году: Протезы бедра модульные, в том числе при врожденном недоразвитии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К2  Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические;  Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы;  Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;  Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны;  Количество полимерных чехлов: 2 шт.;  Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг;  Коленный модуль: механический/пневматический коленный шарнир моно/полицентрический с фиксатором (замком)/тормозным механизмом с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К1-К2;  Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К2-К3;  Назначение протеза: постоянный | 446 251,17 | 1 | 446 251,17 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К3  Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические;  Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы / скелетированая карбоновая с вкладной гильзой из мягкого термолина;  Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;  Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны;  Количество полимерных чехлов: 2 шт.;  Регулировочно-соединительные устройства: с поворотным устройством (адаптером), на нагрузку до 125 кг.;  Коленный модуль: полицентрический гидравлический коленный шарнир с тормозным механизмом, с подрессориванием, с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3;  Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К3;  Назначение протеза: постоянный | 863 280,70 | 2 | 1 726 561,40 |
| Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2021, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2023.  Срок гарантии - 12 месяцев. | | | | |
| **ИТОГО** | | | **3** | **2 172 812,57** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 2 172 812** рублей **57** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение № 2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов нижних конечностей* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия Исполнителем осуществляется не позднее «20» декабря 2024 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Зам. Начальника ОСП Л.Б. Дамбуева