ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка кресел-колясок для социального обеспечения получателей

Сведения об объекте закупки:

| Наименование товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ* | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с приводом на задние колёса, складная | 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000- 00000013 01.28.07.01.01.05 | Шт. | 57 | Качественная | Описание 1 | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 2 | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Колеса | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 3 | Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Высота спинки | Должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Глубина сиденья | Должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 4 | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количественная | Длина подлокотников | ≥27 см и ≤30 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Подножки | Должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 5 | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Подушка | Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной ≥5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Максимальный вес пользователя | ≥125 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ≤18 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 6 | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/ сопровождающим лицом, с приводом на задние колёса, складная | 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000- 00000013 01.28.07.02.01.05 | Шт. | 57 | Качественная | Описание 1 | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улиц. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 2 | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Колеса | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 3 | Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Высота спинки | Должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Глубина сиденья | Должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3 положениях в диапазоне не менее 6 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 4 | Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количественная | Длина подлокотников | ≥27 см и ≤30 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Подножки | Должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 5 | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Качественная | Подушка | Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной ≥5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Максимальный вес пользователя | ≥125 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | ≤18 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание 6 | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - насос; - светоотражающие элементы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Итого: | 114 |  |  |  |  |

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 10 рабочих дней с даты получения от поставщика информации о поступлении Товара в субъект российской Федерации.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара.                 Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Российская Федерация для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 не менее 4 (четыре) лет прогулочная и не менее 6 (шесть) лет комнатная.

Место поставки товара:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Срок поставки товара:

Срок поставки Товара в пункт поставки - 100 % от общего объема товара. Срок поставки Товара получателю в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения реестра Получателя от Государственного заказчика, а в отношении Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.