*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (выполнение работ по изготовлению протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти для обеспечения в 2024 году)

1. **Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество, штук |
| 1 | 8-04-01Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти*ОКПД2 32.50.22.121 Протезы внешние* | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен иметь приёмную гильзу на основе слоистого пластика индивидуального изготовления ссиликоновым протектором по гипсовомупозитиву с застежкой «молния».В комплект поставки должен быть включен:- аккумулятор, состоящий из 2-4 тонких гибких литий полимерных ячеек, должна быть предусмотрена возможность коррекции формы подпрофиль силовой приёмной гильзы. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением, должна иметь блок из четырех пальцев, должна обеспечивать схват и удержание предметов; 2-5 пальцы кисти должны иметь подвижность в пястно-фаланговом и в среднем суставах.Максимальная статическая нагрузка накаждый палец должна быть не менее 6 кг. Минимальное время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак не более 0,4 секунды.Максимальное усилие на кончике пальца не менее 1,5кг. Кисть должна обладать вибротактильнымосязанием (обратной связью) 3-х уровней усилия, указательный палец должен иметь оснащениефункцией управления «мультитач» дисплеями. Пыле-влагозащита должна быть в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IР67. Протез должен обеспечивать сохранение полной физиологической подвижности в запястье.Зарядное устройство должно работать от промышленной сети 220В, а также от внешнего зарядного устройства (пауэрбанк), который должен входить в комплект. Крепление протеза должно быть индивидуальное. В качестве дополнительного крепления должна быть манжета на предплечье. Изготовленное Изделие должно соответствовать: - ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация»- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»  | 1 |
| ИТОГО | 1 |

*\*Наименование указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р»*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| С даты заключения государственного контракта по 27.12.2024, включительно |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| Не более 30 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н. |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Передача Изделия Получателю осуществляется в городе Москве или в Московской области в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ**
 |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий включает: - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве или в Московской области в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москве или Московской области в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - индивидуальное изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи в городе Москве или в Московской области, организованном Исполнителем, или адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя; - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия. Срок пользования устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;- выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве или Московской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |