Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| № п/п | *Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 17-01-08 - Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности имеет частотный диапазон не уже 0,1 – 7,0 кГц. Максимальное акустическое усиление – не менее 48 дБ. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) – не более 122 дБ. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала – не менее 6. Количество программ прослушивания – не менее 4. Слуховой аппарат имеет следующие функции и параметры: - цифровую компрессию полного динамического диапазона с настройкой усиления для разных уровней входного сигнала; - широкополосную систему АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания; - гибкую регулировку частоты разделения каналов; - шумоподавление; - адаптивное подавление акустической обратной связи; - систему снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; - индукционную катушку; - прямой аудиовход; - звуковую индикацию переключения программ прослушивания; - звуковую индикацию разряда элемента питания. | 3 |
| 2 | - 17-01-07 - Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности - 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности воспроизводит и усиливает акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2- 6,0 кГц, а также имеет в наличие следующие технические характеристики: - Максимальный ВУЗД 90: не менее 123 дБ; - Максимальное акустическое усиление: не более 65 дБ; - Индукционную катушку; - Кнопку переключения программ прослушивания. Функциональные характеристики и потребительские свойства: - Обрабатывает акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на не менее чем 6 каналов; - Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; - Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; - Автоматически регулирует интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; - Подавляет сигнал обратной акустической связи при его возникновении; - Изменяет интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; - Подавляет шумы низкого уровня; - Информирует пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; - Регистрирует данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 120 |
| 3 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный - 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный воспроизводит и усиливает акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также имеет в наличие следующие технические характеристики: - Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ; - Максимальное акустическое усиление: не менее 60 дБ; - Индукционную катушку; - Кнопку переключения программ прослушивания. Функциональные характеристики и потребительские свойства: - Обрабатывает акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на не менее чем 6 каналов; - Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; - Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; - Автоматически регулирует интенсивные звуки во всём частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; - Подавляет сигнал обратной акустической связи при его возникновении; - Изменяет интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; - Подавляет шумы низкого уровня; - Информирует пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; - Регистрирует данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 80 |
| 4 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный - медицинское изделие, применяемое в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с принадлежностями, необходимыми для применения изделия по назначению, предназначенные производителем для медицинской реабилитации заболеваний, восстановления, замещения физиологических функций организма – должен иметь: Требования к техническим характеристикам объекта закупки: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): должен быть не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): должен быть не уже 0,1 – 5,1 кГц; - Индукционная катушка; - Кнопка переключения программ прослушивания; - Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам объекта закупки: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 20 каналов Количество пользовательских программ прослушивания: не менее 6 Режим тиннитус маскер; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; in-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Поддержка подключения FM-систем; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата. | 30 |
| Итого: |  |  | 233 |

* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р».

Слуховой аппарат должен соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские». Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», межгосударственного стандарта ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6, 7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», национальному стандарту ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 "Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей".

Наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Министерством здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации или Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (и социального развития) Российской Федерации на предлагаемый товар. При предоставлении нескольких товарных знаков участнику размещения заказа необходимо предоставить копии действующих регистрационных удостоверений на каждый предлагаемый товар.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления слухового аппарата, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования. Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставка слуховых аппаратов должна осуществляться по месту нахождения организации, выдающей слуховые аппараты, расположенной в г. Красноярске.

Срок поставки всей партии товара на территорию Красноярского края - не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта.

Срок обеспечения Получателя слуховым аппаратом – не превышает 20 (двадцати) календарных дней, а в отношении Получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи в течение 7 (семи) календарных дней, с даты предъявления Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, но не позднее 22 «ноября» 2024 года.

При передаче Получателям слуховых аппаратов должна производиться их настройка. Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» (возможно привлечение Соисполнителя, имеющего лицензию на данный вид деятельности). Копия лицензии должна быть предоставлена к моменту заключения контракта.

В течении всего срока действия контракта должна проводиться дополнительная индивидуальная настройка слуховых аппаратов (при необходимости).

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые Получатели смогут обращаться для гарантийного и пост - гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР.

Срок предоставления гарантии качества на слуховые аппараты составляет не менее               48 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.