Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом, с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП

| Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристи-ки | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) | Функциональные, технические характеристики | Качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы обладают свойством самогашения, не допускают воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 11 |
|  | Привод | Качественная | От обода колеса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Материал обода приводных колес | Качественная | алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Регулировка установки от приводного колеса | Качественная | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Рамная конструкция | Качественная | изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструментов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Покрытие рамы | Качественная | выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Ткань спинки и сидения | Качественная | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота спинки | Количественная | Не менее 47,5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Угол наклона спинки | Качественная | поступенчатая , не менее 30 º и фиксация в не менее четырех положениях. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Глубина сидения | Качественная | регулируемая в зависимости от длины бедра в не менее 3 положениях в диапазоне не менее 6 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Подлокотники | Качественная | откидываются назад, не обладает возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота подлокотников | Качественная | Регулируемая, в диапазоне не менее 20 мм от исходного значения | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Накладки подлокотников | Качественная | изготовлены из вспененной резины. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Длина подлокотников | Количественная | В диапазоне не менее 27 см и не более 30 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Опоры вращения в поворотных и в приводных колесах | Качественная | применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к покрышкам поворотных колес | Качественная | пневматические покрышки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Диаметр покрышек поворотных колес | Количественная | В диапазоне не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Положение вилки поворотного колеса | Качественная | Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Требование к покрышкам приводных колес | Качественная | пневматические покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Диаметр приводных колес | Количественная | От не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Подножки | Качественная | легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Регулировка опор подножек по высоте | Качественная | регулируемая по высоте от 36 см до 48 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Регулировка опор подножек по углу наклона | Качественная | не менее 10º. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Требования к креслу-коляске | Качественная | снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Толщина подушки на сидение | Количественная | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от сидения | Качественная | Регулируемая от 22 см до 39 см в диапазоне не менее 17 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Регулировка боковых поддержек корпуса по углу наклона | Качественная | в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к боковым поддержкам корпуса | Качественная | каждая поддержка настраивается индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и имеет функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Расстояние между боковыми поддержками корпуса | Качественная | регулируется в диапазоне не менее 10 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Требование к наличию ремней | Качественная | Наличие ремней для фиксации стоп, поясного ремня для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота подголовника от края спинки | Качественная | регулируемая от 18 см до 41 см от в диапазоне не менее 23 см, а также в не менее трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Материал подголовника | Качественная | изготовлен из вспененной резины | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Ширина опоры подголовника | Количественная | Не менее 33 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Форма подголовника | Качественная | Анатомическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Тормоз | Качественная | не менее трех типов жесткости | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Рычаги тормоза | Качественная | устанавливаются на ручках для толкания. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Антиопрокидывающее устройство | Качественная | Кресло-коляска укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная | Не более 21 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Габариты ширины сиденья | Качественная | 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляются в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Комплектация | Качественная | В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к маркировке | Качественная | Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к гарантийному сроку | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Качественная | Необходимо наличие: регистрационных удостоверений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов | Функциональные, технические характеристики | Качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы обладают свойством самогашения, не допускают воспламенения вследствие распространяющегося тления. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 7 |
|  | Привод | Качественная | От обода колеса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Материал обода приводных колес | Качественная | алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Регулировка установки от приводного колеса | Качественная | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Рамная конструкция | Качественная | изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструментов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Покрытие рамы | Качественная | выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Ткань спинки и сидения | Качественная | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота спинки | Количественная | Не менее 47,5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Угол наклона спинки | Качественная | поступенчатая не менее 30 º и фиксация в не менее четырех положениях. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Глубина сидения | Качественная | регулируемая в зависимости от длины бедра в не менее 3 положениях в диапазоне не менее 6 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Подлокотники | Качественная | откидываются назад, не обладает возвратной пружиной. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота подлокотников | Качественная | Регулируемая, в диапазоне не менее 20 мм от исходного значения | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Накладки подлокотников | Качественная | изготовлены из вспененной резины. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Длина подлокотников | Количественная | В диапазоне не менее 27 см и не более 30 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Опоры вращения в поворотных и в приводных колесах | Качественная | применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к покрышкам поворотных колес | Качественная | Литые полиуретановые покрышки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Диаметр покрышек поворотных колес | Количественная | В диапазоне не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Положение вилки поворотного колеса | Качественная | Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Требование к покрышкам приводных колес | Качественная | Литые полиуретановые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Диаметр приводных колес | Количественная | От не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Опоры вращения в поворотных и в приводных колесах | Качественная | применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Подножки | Качественная | Подножки легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Регулировка опор подножек по высоте | Качественная | регулируемая по высоте от 36 см до 48 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Регулировка опор подножек по углу наклона | Качественная | не менее 10º. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Требования к креслу-коляске | Количественная | снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2 положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Толщина подушки на сидение | Количественная | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Регулировка боковых поддержек корпуса по высоте от сидения | Качественная | Регулируемая от 22 см до 39 см в диапазоне не менее 17 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Регулировка боковых поддержек корпуса по углу наклона | Качественная | в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к боковым поддержкам корпуса | Качественная | каждая поддержка настраивается индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и имеет функцию отведения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Расстояние между боковыми поддержками корпуса | Качественная | регулируется в диапазоне не менее 10 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Требование к наличию ремней | Качественная | Наличие ремней для фиксации стоп, поясного ремня для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Высота подголовника от края спинки | Качественная | регулируемая от 18 см до 41 см от в диапазоне не менее 23 см, а также в не менее трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Материал подголовника | Качественная | изготовлен из вспененной резины | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Ширина опоры подголовника | Количественная | Не менее 33 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Форма подголовника | Качественная | Анатомическая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Тормоз | Качественная | не менее трех типов жесткости | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Рычаги тормоза | Качественная | устанавливаются на ручках для толкания. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Антиопрокидывающее устройство | Качественная | Кресло-коляска укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная | Не более 21 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Габариты ширины сиденья | Качественная | 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляются в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Комплектация | Качественная | В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к маркировке | Качественная | Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требование к гарантийному сроку | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Качественная | Необходимо наличие: регистрационных удостоверений | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Кресла-коляски имеют действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, предоставление декларации о соответствии при наличии.

Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 2021 г №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»

Место поставки товара – предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 30.11.2024. По согласованию с Получателем товар выдается по месту нахождения стационарного пункта.

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.