Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): ≥ 139 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальное акустическое усиление: ≥ 79 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный минимальный диапазон: ≤ 0,2 кГц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный максимальный диапазон: ≥ 5,0 кГц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие: -Регулятор усиления; -Переключатель программ; -Индукционная катушка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной (≥ 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Количество пользовательских программ прослушивания: ≥ 3 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Система приоритета речевого сигнала; -Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Подавление шума ветра в случае его возникновения; -Подавление шумов низкого уровня; -Понижение высокочастотных составов входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) -Обеспечение беспроводного синхронного изменения усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; -Информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -Поддержка подключения FM-систем; -Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 2 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): ≥ 140 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальное акустическое усиление: ≥ 82 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный минимальный диапазон: ≤ 0,1 кГц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный максимальный диапазон: ≥ 4,8 кГц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие: -Регулятор усиления; -Переключатель программ; -Индукционная катушка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Функциональные характеристики и потребительские свойства: -Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением ≥ 6 каналов; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Количество пользовательских программ прослушивания: ≥ 3 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Защита от пыли и влаги; -Система приоритета речевого сигнала; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) -Количество отдельно настраиваемых базовых программ в автоматической системе смешения, которая обнаруживает, классифицирует и применяет различные изменения акустической ситуации: ≥ 2 шт; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Подавление шума ветра; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; -Функция частотной компрессии и смещения неслышимых высокочастотных звуков в зону с сохранным остаточным слухом; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; -Возможность беспроводной настройки; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху; -Автоматическое переключение в отдельную, независимо настраиваемую программу для разговора по телефону; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 3 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): ≥ 139 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальное акустическое усиление: ≥ 82 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный минимальный диапазон: ≤ 0,1 кГц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный максимальный диапазон: ≥ 4,8 кГц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие: -Регулятор усиления; -Переключатель программ; -Индукционная катушка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Функциональные характеристики и потребительские свойства: -Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением ≥ 6 каналов; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Количество пользовательских программ прослушивания: ≥ 3 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Подавление шумов низкого уровня; -Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом. -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 4 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): ≥ 135 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальное акустическое усиление: ≥ 65 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный минимальный диапазон: ≤ 0,1 кГц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный максимальный диапазон: ≥ 5,5 кГц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие: -Регулятор усиления; -Переключатель программ; -Индукционная катушка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Функциональные характеристики и потребительские свойства: -Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением ≥ 4 каналов; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Количество пользовательских программ прослушивания: ≥ 3; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Подавление шумов низкого уровня; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 5 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): ≥ 131 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальное акустическое усиление: ≥ 66 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный минимальный диапазон: ≤ 0,1 кГц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный максимальный диапазон: ≥ 5,5 кГц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие: -Регулятор усиления; -Переключатель программ; -Индукционная катушка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Функциональные характеристики и потребительские свойства: -Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной (≥ 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Количество пользовательских программ прослушивания: ≥ 3 (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Возможность выбора приоритета языка общения пациента с целью более детального распознания и обработки речевого сигнала; -Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; -Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; -Подавлять шум ветра в случае его возникновения; -Подавление шумов низкого уровня; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 6 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): ≥ 135 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальное акустическое усиление: ≥ 65 дБ (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный минимальный диапазон: ≤ 0,1 кГц (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Частотный максимальный диапазон: ≥ 7,0 кГц. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Наличие: -Регулятор усиления; -Переключатель программ; -Индукционная катушка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Функциональные характеристики и потребительские свойства: -Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением: ≥ 16 каналов; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Количество пользовательских программ прослушивания: ≥ 6; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) -Режим тиннитус маскер; -Подавление шумов низкого уровня; -Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -in-situ аудиометрия функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 26.60.14.120-00000004 | шт. |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении. Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям.

Наличие действующего регистрационного удостоверения.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет

12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

При выдаче, слуховой аппарат готов к использованию инвалидом, и имеет настройки, соответствующие индивидуальным параметрам слуха. Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда.