**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки**: поставка в 2025 году кресел-стульев с санитарным оснащением.

**Место доставки товара**: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.11.2025 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)**серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку количество поставляемых товаров определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц товара (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

**Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к качеству товара**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-стул должен устойчиво стоять на горизонтальной поверхности (без качки).

Кресла-стулья должны быть предназначены для использования и передвижения инвалидов в помещениях и комнатах личной гигиены, как с помощью сопровождающего лица (пассивные), так и самостоятельно (активные). Может быть использован как передвижной туалет с судном, с сиденьем (опорой) для стандартного унитаза и применяться как достаточно компактное средство для транспортировки инвалида (с установленной подушкой). Конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб.

Для возможности использования кресла-стула возле кровати должно быть предусмотрено съемное судно. Для этого снизу на санитарной части сиденья должны быть предусмотрены два кронштейна. Оптимальная антикоррозийная устойчивость стула должна достигаться вследствие применения покрытия его металлических частей.

В комплектацию стула-туалета должны входить:

- упаковочная коробка;

- кресло-стул;

- судно;

- инструкция по эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системе Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Все кресла-стулья должны быть новые.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта приема-передачи товара получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код и наименование по КТРУ** | **Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **Технические и функциональные характеристики** | **Гарантийный срок** |
| 1. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-01. Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Максимальная ширина сиденья: > 35 и ≤ 56 см.Максимальный вес пациента: > 55 и ≤ 135 кг.Наличие колес: да.Подлокотники: откидные.Подножки: нет.Регулировка высоты: да.Стояночный тормоз: да.Тип рамы: нескладная.Электропривод сиденья: нет.Заказчик устанавливает дополнительные характеристики товара, так как приведенные в КТРУ характеристики не позволяют в полном объеме, который необходим заказчику, в части его технических характеристик, размеров, идентифицировать необходимый заказчику товар однозначным образом.Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для передвижения в помещениях и комнатах личной гигиены.Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом:- должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;- должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, съемное;- колеса должны быть цельнолитые малого диаметра.Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя.Масса кресла-стула не более 9 кг.Грузоподъемность не менее 120 кг. | 12 месяцев |
| 2. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-02. Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Максимальная ширина сиденья: > 35 и ≤ 56 см.Максимальный вес пациента: > 55 и ≤ 135 кг.Наличие колес: нет.Подлокотники: фиксированные.Подножки: нет.Регулировка высоты: да.Стояночный тормоз: нет.Тип рамы: нескладная.Электропривод сиденья: нет.Заказчик устанавливает дополнительные характеристики товара, так как приведенные в КТРУ характеристики не позволяют в полном объеме, который необходим заказчику, в части его технических характеристик, размеров, идентифицировать необходимый заказчику товар однозначным образом.Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом:- спинка должна быть фиксированная;- должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;- должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, откидное, съемное.Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя.Масса кресла-стула не более 8 кг.Грузоподъемность не менее 120 кг. |
| 3. | 32.50.50.190-00002882 - Кресло-туалет | 23-01-03. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Максимальная ширина сиденья: > 56 и ≤ 70 см.Максимальный вес пациента: > 55 и ≤ 200 кг.Наличие колес: нет.Подлокотники: фиксированные.Подножки: нет.Регулировка высоты: да.Стояночный тормоз: нет.Тип рамы: нескладная.Электропривод сиденья: нет.Заказчик устанавливает дополнительные характеристики товара, так как приведенные в КТРУ характеристики не позволяют в полном объеме, который необходим заказчику, в части его технических характеристик, размеров, идентифицировать необходимый заказчику товар однозначным образом.Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Рама должна быть усиленная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Сиденье туалетное должно быть из гигиенического пластика с крышкой и должно быть оснащено съемным судном.Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя.Масса кресла-стула не более 7 кг.Грузоподъемность не менее 150 кг. |
| 4. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет | 23-01-05. Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Максимальная ширина сиденья: > 35 и ≤ 56 см.Максимальный вес пациента: > 55 и ≤ 135 кг.Наличие колес: да.Подлокотники: откидные.Подножки: откидные.Регулировка высоты: нет.Стояночный тормоз: да.Тип рамы: складная.Электропривод сиденья: нет.Заказчик устанавливает дополнительные характеристики товара, так как приведенные в КТРУ характеристики не позволяют в полном объеме, который необходим заказчику, в части его технических характеристик, размеров, идентифицировать необходимый заказчику товар однозначным образом.Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены:- подножки должны быть регулируемые по длине голени;- должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;- должно быть съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой;- передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами;- задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами, с приводом от обода колес.Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя.Грузоподъемность не менее 100 кг. |

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Поставщика для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).